甘肃省第二人民医院高流量湿化治疗仪

采购项目第三次

竞争性磋商文件

文件编号：SEY-2023YNCG-077

采购单位：甘肃省第二人民医院

二〇二三年七月

目   录

第一部分  竞争性磋商公告	1

第二部分  供应商须知	4

一、供应商须知前附表	5

二、供 应 商 须 知	7

第三部分  采购需求	16

第四部分  磋商响应文件格式	17

第五部分  合同文件	32

第一部分  竞争性磋商公告

甘肃省第二人民医院高流量湿化治疗仪第三次竞争性磋商公告

甘肃省第二人民医院高流量湿化治疗仪采购项目第三次以竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一、磋商文件编号：SEY-2023YNCG-077

二、磋商内容：高流量湿化治疗仪  5台（进口已论证），预算总金额22.5万元整。（具体详见磋商文件）

三、供应商资格要求：

（一）供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条中要求的材料；

（二）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信 被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息 记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标；

（三）供应商须提供医疗器械生产或经营许可证（备案证）；

（四）供应商须提供所投产品的医疗器械注册证（备案证）；

（五）投标产品为进口货物的，须提供投标产品生产厂家授权函原件扫描件或区域总代理针对本项目授权函原件（区域总代授权，还须提供生产厂家对区域总代理的授权函原件扫描件且该原件扫描件须加盖区域总代理公章）；

（六）本项目不接受联合体投标。

四、项目需要落实的政府采购政策:

（一）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予10%的扣除。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除。

五、获取磋商文件的时间期限、地点、方式

满足竞争性磋商文件要求的供应商须提供招标公告中要求的所有资质并下载公告下方链接填写表格，并于2023年07月31日至2023年08月04日，上午9:00-12:00，下午2:00-5:00（北京时间），携带供应商资格要求的资料、法人身份证复印件、授权委托函（原件）、被授权人身份证复印件，以上资料均加盖公章到行政楼106报名。

六、公告期限：五个工作日。

七、磋商截止时间、磋商时间及地点：

（一）磋商截止时间：2023年08月11日15时（北京时间）。

（二）磋商文件递交地点：甘肃省第二人民医院（甘肃省兰州市城关区和政西街1号）。

（三）磋商时间：2023年08月11日15时（北京时间）。

（四）磋商地点：甘肃省第二人民医院药剂科三楼（甘肃省兰州市城关区和政西街1号）。

八、联系方式：

采 购 人：甘肃省第二人民医院

地    址：甘肃省兰州市城关区铁路西村街道和政西街1号

联 系 人：李老师

联系电话：0931-6969317

第二部分  供应商须知

一、供应商须知前附表

本表关于本项目具体资料是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

| 项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：甘肃省第二人民医院高流量湿化治疗仪采购项目第三次 |
| 2 | 磋商内容：高流量湿化治疗仪采购（具体详见磋商文件）5台 |
| 3 | 预算总金额：22.5万元 |
| 4 | 投标有效期：90 日历天（从投标截止之日起） |
| 5 | 供应商资格要求： （一）供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条中要求的材料； （二）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信 被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息 记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标； （三）供应商须提供医疗器械生产或经营许可证（备案证）； （四）供应商须提供所投产品的医疗器械注册证（备案证）； （五）投标产品为进口货物的，须提供投标产品生产厂家授权函原件扫描件或区域总代理针对本项目授权函原件（区域总代授权，还须提供生产厂家对区域总代理的授权函原件扫描件且该原件扫描件须加盖区域总代理公章）； （六）本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 供货期及交货地点： 签订合同后30天内，运输安装到医院指定地点。 |
| 7 | 质保期：3年 |
| 8 | 付款方式：合同签订后，乙方向甲方缴纳中标金额的20%作为质量保证金，供货验收合格后，乙方开具全额发票，甲方支付100%全额货款，质保期进行到一半时，如无质量问题，甲方无息退还乙方10%的质保金，质保期结束后，如无质量问题，甲方无息退还乙方剩余的10%质保金。 |
| 9 | 磋商响应文件及电子版要求： 纸质文件份数：正本一套、副本二套； 电子版文件要求：电子版U盘一份，分别密封（单独提交，提交不退）；U盘为Word文件及PDF文件（电子版内容要与投标正本一致并加盖公章）。 |
| 10 | 供应商必须按照磋商文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章），未按规定签字盖章的，按无效投标处理。 |
| 11 | 磋商文件澄清： 供应商于2023年08月5日18点00分之前将磋商文件有关问题以书面形式送至招标采购科 |
| 12 | 评标方法：综合评分法。 |
| 13 | 递交磋商文件地点、时间： 递交磋商文件的地点：甘肃省第二人民医院（甘肃省兰州市城关区和政西街1号）。 递交磋商文件时间：2023年08月11日15时（北京时间）。 必须在此时间前将磋商文件、报价一览表、电子文档等文件按磋商文件规定密封后送达开标地点，对迟于该时间递交的上述文件将不予接收，本次招标不接受邮寄的投标文件。 |

二、供 应 商 须 知

1. 说明

1.1适用范围

本采购文件仅适用于本磋商文件。

1.2合格的供应商的基本条件：

1.2.1供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条中要求的材料；

1.2.2供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信 被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息 记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标；

1.2.3供应商须提供医疗器械生产或经营许可证（备案证）；

1.2.4供应商须提供所投产品的医疗器械注册证（备案证）；

1.2.5本项目不接受联合体投标。

1.3 定义

（1）“采购人、甲方”系指甘肃省第二人民医院。

（2）“采购人”系指***

（3）“供应商”系指向采购人提交磋商响应文件并参与投标的法人。

（4）“甲方”系指甘肃省第二人民医院。

（5）“乙方”指成交的供应商，合同一方的当事人。

（6）“服务”指成交供应商按照磋商件和磋商内容的规定，承担本项目相关的服务义务。

1.4 代理服务费：无

2.  磋商文件

2.1磋商文件的组成

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文件

（4）技术参数及项目要求

（5）响应文件格式要求

2.2磋商文件的澄清

供应商若对磋商文件有疑问，应将要求澄清的问题以文字形式通知采购人。

2.3.任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在投标截止日期五天前按磋商公告及投标邀请书中的通讯地址以书面形式如信函或电子邮件等通知采购人，采购人对投标截止日期前五天收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复寄送每个购买磋商文件的供应商，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

2.3磋商文件的补充和修改

2.3.1更正公告或变更公告的内容为磋商文件的必要组成部分，对所有供应商均具有约束作用。

2.3.2在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。

2.3.3磋商文件的修改将以书面形式或电子邮件形式，通知所有购买磋商文件的供应商，并对其具有约束力，供应商应立即以书面或电子邮件形式确认已收到修改文件。

2.3.4为使供应商编写响应文件时有充分时间对磋商文件的修改部分进行研究，采购人可酌情延长投标截止日期，并通知每一个供应商。

3. 磋商响应和谈判总则

3.1 磋商响应文件的编写

3.1.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，并按照磋商文件的规定及要求的内容和格式，提交完整的响应文件。

3.1.2投标语言和计量单位

磋商响应文件和来往函件用中文书写，计量单位应使用国际单位。（除非磋商文件中另有规定）

3.1.3供应商应按投标范围进行投标。

3.1.4供应商应用人民币投标。若由单价计算出的总价与投标总价不一致，以单价计算出的总价作为投标总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

3.2 磋商响应文件的组成

3.2.1供应商提交的磋商响应文件至少应包括以下部分：

（1）投标函

（2）法人代表授权书（法定代表人为供应商代表并亲自签署投标书的可不提交）

（3）报价一览表

（4）供应商情况介绍文件

（5）资格证明文件

（6）供应商业绩证明材料

3.3  磋商响应

3.3.1 供应商磋商响应时间提交的全部材料必须密封，具体包括：

（1）磋商响应文件一式三份（正本1份，副本2份）1份正本单独密封，2份副本可选择单独或一起密封；

（2）报价一览表（提交时须单独密封）；

（3）电子文档为加盖电子印章的PDF格式，且保证电子文档能正常读取，否则造成的一切后果由供应商自行承担。

磋商响应文件正本、副本的内容应当一致，如果正本与副本不符，以正本为准。磋商响应文件应由供应商的法定代表人或经正式授权并对供应商由约束力的代表在磋商响应文件上签字。被授权代表需将以书面形式出具的“法人授权书”附在磋商响应文件中。

任何行间插字、涂改和增删，必须由磋商响应文件签字人在旁边签字才有效。

3.3.2每本磋商响应文件的内容应装订成册。

3.3.3供应商应按照要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。

3.3.4 磋商响应文件的密封和标注：

供应商需将电子版单独密封并在信封上标明“报价一览表”字样。在封口处加盖印章后单独递交（详见格式一）。

供应商应将磋商响应文件的纸质文件密封，在封口处加盖印章后递交。（注：纸质版正本单独密封，2份副本可选择单独或一起密封）

纸质文件外层封套必须标明以下内容：

招 标 人：

项目名称：

包    号：

磋商文件编号：

采购人： 甘肃省第二人民医院

供应商名称：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

磋商响应文件在年月日时分前不得开启

3.3.5招标机构对因磋商响应文件未装订成册而造成的磋商文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.3.6招标机构对不可抗力的事件造成的磋商文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.4投标的有效期

3.4.1从投标截止日期起，投标有效期为90天。在特殊情况下，招标机构可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式。供应商可以拒绝上述要求，同意延期的供应商在原投标有效期内应享有的权利及责任也相应延续。

3.5磋商响应文件的修改

在规定的时间内，供应商可以修改其磋商响应文件的内容，但必须以书面形式通知招标机构。在招标规定的修改截止时间后，供应商不可以修改其磋商响应文件的内容。

3.6磋商响应文件的撤回

在磋商响应截止时间前供应商可以撤回其投标，但在投标截止后不允许撤回投标。

4.竞争性磋商

4.1磋商

4.1.1采购人将在“供应商须知前附表”规定的时间、地点组织磋商。供应商应委派代表参加，并向磋商小组递交响应文件。

4.1.2提交了可接受的“撤回”通知的响应文件将不予开封。

4.1.3评标方法：综合评分法。

4.2磋商小组

4.2.1招标机构将按照招投标法及实施条例等相关法律法规规定组建磋商小组。

4.2.2磋商小组由采购人代表及有关技术、经济等方面的专家组成。

4.2.3磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

4.2.4磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4.2.5参加磋商的供应商应当对磋商的承诺和最后报价以书面形式确认，并由全权代表签章。

4.3磋商过程的保密性

4.3.1 磋商后，直到向成交的供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较文件的有关资料以及授标意见等，均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

4.3.2 在磋商响应过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及授予合同方面向买方施加任何影响，其响应文件将被拒绝。

4.4磋商响应文件的初审

4.4.1磋商小组将审查磋商响应文件是否完整、资格证明文件是否齐全、合格，有无计算上的错误等。

4.4.2算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被拒绝。

4.4.3在详细磋商响应之前，根据本须知的规定，磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的磋商响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和技术参数相符，没有重大偏离的磋商响应文件。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定磋商的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4.4.4实质上没有响应采购文件要求的磋商响应文件将被拒绝。

4.4.5  如果磋商响应文件实质性没有响应磋商文件的要求，其投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其磋商响应文件成为实质上响应的投标。

4.4.6采购人只对在初审中确定为实质性响应的磋商响应文件进行进一步的详细商务和技术评审。

4.4.7供应商如果是小型和微型企业须提供财库〔2020〕46号《中小企业声明函》，其生产的产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.4.8 结合节能环保产品报价占总项目的比例，给予相应的加分。调整后的价格作为供应商的评标价。根据评标价按下述方法测算各供应商的价格分值。

4.4.9 符合性审查的主要条件（包括但不限于）：

①磋商响应文件按照磋商文件的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容完整；

②磋商响应文件中法定代表人或法定代表人授权代理人的签字齐全；

③按磋商文件中标明的供应商与资格预审的投标申请人未发生实质性改变，磋商响应文件内标明的供应商与资格证明材料的法人一致；并按磋商文件的规定提供了授权代理人授权书；

④符合本次设计磋商文件的其他要求（如资质、财务状况等）。

4.5磋商响应文件的澄清

24.1  为有助于对磋商响应文件的审查、评价和比较，磋商响应期间可分别要求供应商对其磋商响应文件进行澄清或答疑，有关澄清或答疑要求的答复应以书面形式提交。

4.6磋商响应文件的详细评审

4.6.1磋商小组将只对确定为实质上响应采购文件要求的磋商进行详细磋商。

4.6.2详细磋商即以磋商文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“商务”“技术”“价格”和“现场陈述”等四个方面进行磋商。

综合评标细则打分表

| 序号 | 评分项目 | 基础分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 （30分） | 30分 | 投标单位价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100%（四舍五入小数点后保留两位数字） 对中小微企业执行财库【2020】46号文件的规定，对其投标报价按10%扣除后的价格作为其评标价；不符合财库【2020】46号文件的规定企业的产品价格不予扣除。 投标人不得低于成本或市场价恶意竞标，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人如不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 商务部分 （15分） | 8分 | 投标人提供近三年类似项目业绩，每提供一份得2分，满分8分。（提供合同或中标通知书复印件加盖公章，以签署时间为准，未提供不得分） |
|  |  | 3分 | 所投产品的生产厂家获得质量管理体系认证的得1分； 所投产品的生产厂家获得环境管理体系认证的得1分； 所投产品的生产厂家获得职业健康安全管理体系认证的得1分； 提供相应有效的管理体系认证证书，未提供的不得分。 |
|  |  | 2分 | 所投产品质量是否满足招标文件要求，是否有具体的违约责任承诺，是否对产品质量保证措施有详细阐述、且提供相关证明材料进行打分： 产品质量满足招标文件要求，有具体的违约责任承诺，对产品质量保证措施有详细阐述、且提供相关证明材料的得2分； 产品质量基本满足招标文件要求，有违约责任承诺，对产品质量保证措施有阐述、且提供相关证明材料的得1分； 其他不得分。 |
|  |  | 2分 | 设备质保期满后，承诺免费质保期每增加一年加1分，本项最高得2分（提供生产厂家证明材料，未提供不得分） |
| 3 | 技术部分 （45分） | 20分 | 投标人所投产品的技术参数性能和配置，需提供证明文件，完全满足或高于磋商文件技术参数要求的得20分，每有一项“*”标记的性能指标不满足的扣除4分，其他技术参数（不带“*”项）及性能要求不满足的扣除1分，扣完为止。 注：证明材料包括但不限于彩页或官方截图、技术白皮书或第三方权威机构出具的检测报告，若未提供，视为不满足。 |
|  |  | 3分 | 投标人所提供设备的质量、性能、运行的稳定性和可靠性（提供加盖公章的用户使用情况说明），每提供一份得1分，最高得3分。 |
|  |  | 6分 | - 根据应标方案内容完整性，所投产品选型，整体设计、功能、性能，配套的耗材和备品备件规格及齐全程度等进行评价，应标方案科学、合理、完善的得6分；应标方案合理、完整的得3分；应标方案简略的得1分；其他不得分。 |
|  |  | 8分 | 投标人应在磋商响应文件中详细阐述本项目实施方案，有清晰、详细的供货计划、质量保证措施。 实施方案针对性强、科学合理、内容详尽、可操作性强得8分；实施方案有一定针对性、科学合理、内容完整、可操作性较强得4分；实施方案针对性一般、内容基本完整、可操作性一般的得2分；其他不得分。 |
|  |  | 8分 | 投标人具有完备的服务体系，培训方案及培训计划科学合理，组织完善、针对性强的得8分；投标人具有的服务体系基本完整，培训方案及培训计划较合理，组织针对性较强的得4分；投标人具有服务体系、培训方案及培训计划，组织针对性弱的得2分；其他不得分。 |
| 4 | 售后服务 （10分） | 10分 | 1.根据投标人提供的售后服务方案进行打分，方案内容包括运输、安装等： 内容详细完善且承诺服务全面的得5分； 内容完整且承诺服务的得3分； 内容简略且承诺服务不完整的得1分； 其他不得分。 2.投标人提供所投产品生产厂家授权书的得3分；提供生产厂家售后服务承诺函的得2分，未提供的不得分。 |

5. 授予合同

5.1  合同授予标准

5.1.1甲方应将合同授予被确定为实质上响应磋商文件要求的，能够满意的履行合同义务合理投标价的供应商。

5.2  授予合同时变更数量的权利

5.2.1甲方在授予合同时，有权对磋商文件中规定的货物数量和服务予以增加或减少。

5.3  接受和拒绝任何或所有投标的权力

5.3.1采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布谈判程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

5.4成交通知书

5.4.1成交供应商须向招标机构缴纳足额中标服务费后，方可领取成交通知书。

成交供应商须向招标机构按如下标准和规定交纳中标服务费：

（1）成交服务费币种与成交通知书中标价的币种相同；

（2）成交服务费不列在投标表中；

（3）成交服务费按磋商文件规定支付，待采购人收到成交服务费后随即发出成交通知书。

5.4.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

5.4.3 采购人对未成交原因不作任何解释。

6.1签订合同

6.1.1采购方在与成交供应商签订正式合同前，对采购项目内容和设备数量等有增减变更的权利。

6.1.2成交供应商须向采购人交纳了中标服务费用后，合同方能生效。

6.1.3成交供应商按甲方要求的时间、地点与甲方签订合同。

7.1合同文件

除包括“磋商文件”规定的全部内容外，还应包括：

（1）与谈判有关的澄清、说明；

（2）投标单位在投标时随同投标书递交的资料与附图；

（3）在商谈本合同书时，双方共同签字的补充文件；

（4）有关技术要求的补充内容。

第三部分  采购需求

高流量湿化治疗仪采购需求

一、技术要求（共5台）

1.1整体要求

该设备对吸入氧浓度可调节及一体式氧浓度监测功能，氧浓度范围21%-100%。

1.2配置要求

1.2.1主机                            1台

1.2.2支架                            1个

1.2.3托盘                            1个

1.2.4储物篮                          1个

1.2.5 加热呼吸管路套装及鼻塞导管      2套

1.2.6 一体式移动台车和吊臂            1套

1.3具体功能及参数要求

1.3.1专业模式：适用于成人和儿童。

1.3.2提供鼻塞（大中小号）、气管切开接口、面罩等患者连接。

1.3.3流量设置范围：5-50升/分。

1.3.4氧浓度调节、监测、显示范围：21%-100%。

*1.3.5提供与主机配套使用的原厂耗材，包括管路、湿化水罐、病人界面，并提供注册检验时机器与管路、水罐的整机连接图片，及检验报告首末页的证明文件。

1.3.6主机具有气体过滤功能（提供相关证明文件）。

*1.3.7主机内置消毒功能。

1.3.8主机有实时消毒状态监测和显示，有消毒次数指示。

*1.3.9内置涡轮机。

1.3.10气体温湿度设置范围：31℃—37℃。

1.3.11主机可显示设置参数及实时监测参数：流速、温度、氧浓度。

1.3.12主机具有报警功能：呼吸管路连接异常、漏气、堵塞、氧浓度过高或过低，无法达到目标流量、水罐水量，无法达到目标温度，工作条件不合适，断电报警。

1.3.13 主机具有设置锁定功能。

1.3.14提供模拟操作软件，能够了解如何使用呼吸湿化治疗仪，包括更改设置、模拟故障、测试使用技能以及操作视频。

二、商务及售后要求

2.1交货（实施）期及地点

合同签订后30日内将设备运到院方指定地点。

2.2售后服务

2.2.1、质保期：整机（含配套附件、附属设备等）质保3年，质保期自正式验收合格之日起计算，提供原厂质保承诺文件。

2.2.2、验收合格后质保期内每年（按365天计算）设备开机率≥95%，若达不到，不足的开机天数按照1：3相应延长质保期。

2.2.3、配备专职售后服务工程师，如实提供售后工程师名单、联系方式等证明材料。接到院方报修 2小时内响应，24小时内抵达现场维修。

2.2.4、质保期内厂家专业售后工程师需每6个月进行一次巡检保养，并向院方留存相应记录。

2.2.5、配件供应：国内有配件仓库，保证十年内配件供应。

2.2.6、提供设备配套的耗材（加热呼吸管路套装、鼻塞导管）、维修配件的明细清单及相应报价。

2.2.7、负责免费培训科室医护人员和 2名院内维修工程师，培训方式：厂家专业人员现场培训，培训次数：3次。培训标准：相应人员能够熟练掌握设备正确操作、日常维护、维修，可顺利开展诊断治疗等相关工作。

2.2.8、中标方需提供操作手册、维修手册、软件备份、说明书等相关技术资料。

- 磋商响应文件格式

格式一  报价信信封及投标电子版信封格式

请按以下内容填写电子版信封抬头，并将黑框剪下，贴在电子版信封外面，除非特殊情况，否则请不要更改信封格式：

| 报 价 信 单独提交 |  |
| --- | --- |
| 致： 甘肃省第二人民医院 |  |
| 项目编号： |  |
| 投 标 人： | （盖章） |

| 电子版（U盘） 单独提交 |  |
| --- | --- |
| 致： 甘肃省第二人民医院 |  |
| 项目编号： |  |
| 投 标 人： | （盖章） |

格式二  报价格式

1、报价一览表格式

报价一览表

项目名称：

招标编号：

供应商名称：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单价（元） | 投标总价（元） | 制造商名称 | 交货期 | 注册证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | （大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日  期：     年    月    日

注： 此开标信应按“供应商须知”的规定密封标记密封单独提交。

2、投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目名称：

招标编号：

供应商名称：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 注册证号 | 商标 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日  期：     年    月    日

说明：

1.供应商必须按“报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2.“报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

3、货物说明一览表格式

货物说明一览表

项目名称：

招标编号：

投标供应商名称：

| 序号 | 货物名称 | 型号、厂家及主要参数 | 数量（单位） | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日  期：     年    月    日

注：如需要，投标供应商可以对以上各项货物详细技术性能另页描述。

格式三  投标函格式

投     标     函

致：甘肃省第二人民医院

根据你方磋商项目编号为              的           项目磋商文件，遵照相关法律等有关规定，经研究上述文件须知、合同条款及其他有关文件后，我方对此项目进行响应投标。

在此提交的磋商响应文件，正本一份，副本二份，报价信封一份，电子文本二份。包括如下等内容：

- 报价一览表；

- 技术说明文件；

- 资格证明文件；

- 法人授权书；

- 其他。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 我方决定参加：磋商编号为                       号的投标；

- 全部货物及服务的投标总价为：               （大、小写）；

- 本磋商响应文件的有效期在投标截止日后90天有效，如中标，有效期将延至合同

- 终止日为止；

（四）我方已详细研究了磋商文件的所有内容包括修正文（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五）我方明白并愿意在规定的谈判时间和日期之后、投标有效期之内撤回投标，则视为投标无效。

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（七）我方如果成交，将保证履行磋商文件及其补充文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（八）如我方成交，我方将在收到成交通知书之前，按招标文件规定向甘肃省第二人民医院缴纳服务费。

（九）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

| 地址 | 传真 |
| --- | --- |
| 电话 | 电子函件 |
| 供应商代表签字 | 公章 |
| 供应商名称 |  |
| 公章 |  |
| 日期 |  |

格式四  法定代表人授权书格式

法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：甘肃省第二人民医院

本授权书声明：注册于              （国家或地区）的

（供应商名称）的在下面签字的                         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                  （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就                                   〔项目编号为              〕的                       采购项目的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

供应商（法人公章）：

地址：

法定代表人（签名或盖章）：

职务：

被授权人（签名或盖章）：

职务：

法人代表与被授权人身份证（复印件）需附在磋商响应文件中。

被授权人需携带身份证原件至开标现场。
格式五、技术规格偏离表

供应商名称：                                      项目编号：

| 磋商文件要求 |  | 磋商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 指标 | 指标 |  |

供应商代表签字：

日期：

格式六、商务条款偏离表

供应商名称：                                     项目编号：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务条款 | 磋商响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

日期：

格式七  投标货物说明；

格式八  售后服务方案；

格式九  交货期承诺；

格式十  投标供应商觉得有必要提供的其它证明材料。

格式十一 资格证明文件

一）供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条中要求的材料；

（二）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信 被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息 记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标；

（三）供应商须提供医疗器械生产或经营许可证（备案证）；

（四）供应商须提供所投产品的医疗器械注册证（备案证）；

（五）投标产品为进口货物的，须提供投标产品生产厂家授权函原件扫描件或区域总代理针对本项目授权函原件（区域总代授权，还须提供生产厂家对区域总代理的授权函原件扫描件且该原件扫描件须加盖区域总代理公章）；

（六）本项目不接受联合体投标

3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

致：

我公司在参加本次政府采购活动前，做出以下郑重声明：

一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、在本次政府采购活动前三年内，我公司在甘肃政府采购网等政府采购信息发布平台及当地工商局企业信用查询系统中，无任何重大违法记录。若发现我方上述声明与事实不符，愿按照政府采购相关规定接受相关处罚。

特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

日期：    年    月   日

中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称），属于（采购文件 中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件 中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

业  绩  表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址及电话 | 合同内容 | 合同总价 | 签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

廉政承诺书

甘肃省第二人民医院：

我单位响应贵单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府招标法、招标法实施条例、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，贵单位有权立即取消我单位投标、成交资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入贵单位进行公款存放等竞争性活动，并通报省、市政府监管部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（公章）：

法定代表人或负责人（签字并盖章）：

签发日期： 年 月 日

第五部分 合同文件

注：本合同文本为格式合同，其涉及到的条款主要为通用条款。采购人及成交供应商在签订正式合同时，可根据项目特点、属性、要求等需要，对项目实施过程中的供货周期、质量控制、工艺流程、检测检验、验收标准等内容，在不违反磋商文件的原则下进行详细约定，或签订补充协议，最终合同以采购人与成交供应商签订的为准。

甘肃省第二人民医院******采购项目合同

项目名称：甘肃省第二人民医院******采购项目

合同编号：

甲方（采购方）：甘肃省第二人民医院

乙方（中标人）：******

甘肃省第二人民医院******采购项目合同

甲方（采购方）：甘肃省第二人民医院

乙方（中标方）：******

合同组成：本合同由合同协议书、通用条款、专用条款及附件组成。

- 合同协议书

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政

府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律、法规、规章、规范

性文件的规定，甲乙双方经友好协商，根据平等、互利的原则签订本合同，并达成以下协

议：

1.根据甲方需求乙方提供具有优良质量的产品及安装等服务给甲方，供货明细及合同总

金额 详情如下：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格品牌 | 生产厂家 | 注册证号 | 国别 | 数量 | 单位 | 合同总价（CNY/元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ****** | ****** | ****** | ****** | 中国 | 1 | 台 | ****** |  |
| 合计 | 合同总额（大、小写）：大写：********* 小写：******元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.1 合同总额包括货物清单所有产品的运输费用、运输保险费、外包装清理费、装卸费、安装费、调试费、技术指导费、技术培训费、质保金、服务费、各项税费及合同实施过程中的不可预见费用等。

1.2 乙方所供货物的质量必须同时符合国家强制标准、符合招投标文件的规定。

1.3 乙方所供的全部货物必须为原厂、全新、质量合格的产品；主机、配件、备件、附件、耗材及其零部件不能有以次充好、翻新、返修、质量不合格的产品。乙方对所供货物的质量负全责。

1.4 乙方负责所供货物的运输、装卸、验收前的保管、安装、调试、质保服务（包括但不限于维保修、故障排除、更换零部件、重新供货、退货等）、对甲方人员的培训。

2. 质保期及售后服务要求

2.1 本合同整体设备的质量保证期为自甲方验收合格之日起5年（60个月），乙方承诺，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退，不收取任何费用。

2.2 在质保期内有任何质量问题，乙方在接报后必须无条件予以退换。

2.3 乙方在接到甲方故障通知后，须在0.5小时内响应、1小时赶赴现场进行维修。

2.4 设备安装现场乙方须对使用人员进行培训，培训人数不限。质保期内乙方履行质保责任不得收费。

2.5 质量责任不因本合同的有效期届满、质保期届满而终止、免除。

3.其他服务约定：

3.1 乙方在合同签订生效日起15日历天内完成交货并安装调试；

3.2 交货地点：甲方指定处。

3.3乙方按照合同规定将货物送达甲方指定地点后，由甲乙双方现场核查、清点，符合合同约定的进场要求，否则甲方有权拒绝，并要求乙方重新供货；货物在运输途中、装卸过程中、安装调试及试运行过程中发生毁损、灭失的风险由乙方承担；货物经现场核查、清点合格后方可进行装卸、安装、调试、试运行等，安装调试及试运行期间货物由乙方保管并承担费用，甲方提供场地；试运行期至少为 15 天，经试运行合格后双方共同对货物进行最终验收，验收合格后所有权及风险转移至甲方，验收不合格的乙方负责更换并承担费用，直至验收合格。

4.乙方保证按照合同及招标文件、投标文件、采购相关文件的规定向甲方提供全部的货物、验收、服务、维保修等，并在质量保证期内承担货物质量保证责任。乙方履行合同义务后，甲方按照本合同规定向乙方支付款项。

二、合同通用条款

1. 定义

1.1 本合同下列术语应解释为：

1)“合同”系指采购方（以下简称甲方）及中标方（以下简称乙方）双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方得价款。

3）“货物”指乙方按合同要求，向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、手册及有关技术资料和材料。

4）“服务”指合同规定乙方需承担的运输、保险、安装、试验、调试、技术协助、校准、培训、质量保证以及其他类似的义务。

5）“合同条款”系指本合同条款。

6）“甲方”系指在合同专用条款中指明的购买货物和服务的单位。

7）“乙方”系指在合同专用条款中指明的提供合同项下货物和服务的公司或其他实体。

8）“天”指日历天数。

2. 原产地

原产地系指货物的开采、生产地，或提供服务的来源地。

3. 标准

3.1 本合同下交付的货物符合“技术参数和图纸要求”要求所述的标准，如果没有提及使用标准，则应符合相关的全部国家强制性标准、规范、指南、技术要求所规定的标准；没有国家强制性标准的，适用相关的行业标准、规范、指南、技术要求；没有行业标准的，参照适用国际标准，有多个国际标准的，使用最高的国际标准（由乙方提供）。如果没有提及使用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

3.2 计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

4. 包装要求

4.1 乙方所供货，标准原厂出厂包装必须完好、无破损、无污染、无拆封。

4.2 乙方所提供的全部货物须另行采用相应标准的保护措施进行包装。这类包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担由于其包装不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的责任。

4.3 每件包装箱内应附有一份详细装箱单和质量证书。

4.4 包装物不计价、不回收，包装费用由乙方承担。因未按照本合同的约定进行包装的，甲方有权拒绝接受货物，造成货物毁损、灭失、质量瑕疵、质量缺陷、性能减低、外观受损等的，由乙方承担损失。

4.5 货物的包装物必须为原厂的出厂包装，乙方不得拆除、开封，运输途中及装卸过程中乙方为保证货物不受损可以在原包装上继续进行包装，试运行验收合格移交后，乙方须处理包装垃圾保证清洁出场。

5. 包装标记

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字样标明以下各项：

(1) 项目名称：

(3) 收货人：

(4) 到站：

(5) 货物的名称、包号、箱号：

(6) 毛重/净重（公斤）：

(7) 尺寸（长×宽×高，以厘米计）：

(8) 发货单位：

凡重达两吨或两吨以上的包装，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”“勿倒置”“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。

5.2 标识设备配置信息卡片。

6. 装运条件

6.1 乙方应在合同规定的交货期合理时间内以传真或邮件通知甲方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥待运日期。同时，乙方应以书面形式给甲方详细交货清单一式三份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

6.2 乙方负责安排到站前内陆运输。

6.3 货物到达现场后，由乙方负责清点、检验合格并安装调试办理相关手续后得到日期应视为是货物的交货期。

6.4 乙方装运的货物不准超过合同规定的数量或重量，否则，一切后果均由乙方承担。

7. 装运通知

乙方应在货物装货后发运前 24 小时内以传真或邮件通知甲方合同号、货物名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，乙方应将其重量或尺寸书面通知甲方。若货物中有易燃品或危险品，乙方也须将详细情况书面通知甲方。

8．知识产权

乙方所供的货物，不得有任何侵犯第三方知识产权的情形；乙方应保证，甲方使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉、索赔、追偿等情形；因第三方以知识产权侵权为由起诉甲方的，乙方负责解决；第三方因知识产权侵权起诉甲方，甲方承担责任，造成甲方经济损失的，甲方有权按照三倍的标准向乙方追偿。同时乙方应承担甲方因处理纠纷所产生的诉讼费、仲裁费、保全费及保全保险费、律师费、差旅费、鉴定费等一切费用。

9．质量保证金

乙方于供货安装验收合格后向甲方交纳总货款的20%作为质量保证金，乙方开具全额发票，甲方支付 100%全额货款，质保期进行到一半时，如无质量问题，甲方无息退还乙方 10%的质保金，质保期结束后，如无质量问题，甲方无息退还乙方剩余的 10%质保金。质量保证期内乙方违反质量保证责任，迟延、拖延履行质量保证责任的甲方有权扣除乙方的质量保证金质量保证期内质量保证金不足总货款 10%时，乙方应当无条件及时补足

10．检验和验收

10.1 甲方根据需要将派人参加中间监制和出厂验收或派代表参加交货地点清点、核查。

10.2在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验。乙方交货时必须一并提供制造商出厂的验收单、出厂标牌、合格证、保修卡等资料，否则甲方有权拒绝收货和付款。

10.3 安装完成并试运行期结束后，各方进行最终验收，验收不合格的，乙方采取维修、更换零部件、重新供货等方式，直至验收合格；经三次最终验收不合格的，甲方有权退货，并解除合同，由此给甲方造成的损失及费用全部由乙方承担赔偿责任。

10.4 如果在项目实施过程中直至质量保证期内，经过商检局或市场管理监督部门检验，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权根据第 14 条规定立即向乙方提出索赔。

10.5 最终验收合格，乙方仍应承担质量责任；最终验收合格不是乙方质量免责的事由。

11．运输和保险

11.1 乙方负责办理将货物运抵甲方规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

11.2 乙方所供货物在运输途中毁损、灭失的风险，由乙方承担；乙方应对所供货物投保运输相关的保险，乙方自行承担保险相关费用。

11.3 乙方应将货物交付有履约能力的承运人承运。

12．服务

12.1 在乙方的设备到达现场后，由乙方负责清点、保管，费用由乙方承担。甲方可提供存放地点。

12.2 根据项目的进度情况，乙方应及时派技术人员到现场负责安装、培训及调试等工作。

13．保证

13.1 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过、按照国家标准生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求，不存在以次充好、以假充真的情形，不存在翻新、返修的情形，任何主、次零部件及配件、随机耗材不存在回收利用的情形。乙方应保证其设备在正确安装、正常运转和保养条件下，在其使用期内应具有高于正常开机率的性能。在质量保证期内、外乙方均应对由于设计、工艺或材料的任何瑕疵、缺陷而发生的任何质量问题或故障负责，其费用由乙方承担。

13.2 根据有关部门的检验结果，在项目实施过程中直至质量保证期内，如果设备的数量、质量、规格、型号、参数、性能、功能与合同不符，或证实设备是有瑕疵、缺陷的，包括潜在的缺陷或使用了不符合要求的材料、零部件、配件等，甲方均有权按本合同相关保证和索赔条款的约定、以书面形式或其他形式向乙方提出各项索赔。

13.3 乙方在收到通知后三天内应免费维修或更换有瑕疵、缺陷的货物或部件，十五天内支付索赔款项；对索赔有异议的，应在收到通知后的三天内提出，否则视为无异议。甲方向乙方本合同约定任一通讯地址或方式发出通知，均视为正当、合法、合理地履行了通知义务；发出通知后超过三天，乙方未做任何响应的，视为乙方收到通知并全部同意和接受甲方通知的内容。

13.4 如果乙方在收到通知后三天内没有维修、弥补瑕疵或缺陷，甲方可采取必要的补救措施，包括聘请第三方，但其风险和费用将由乙方承担。甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

14. 索赔

14．1 甲方有权根据本地市场监督部门或有关部门出具的质检证书向供货方提出索赔、追偿，如责任由保险公司、承运人或其他第三方承担的，乙方应提供保险公司、承运人、第三方的一切信息，乙方不提供的，甲方有权向乙方索赔、追偿。

14．2 在合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的追偿、索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决追偿、解决索赔事宜。

1）乙方同意甲方拒收货物并退货，并将甲方已支付的货款原路退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收货物产生的其他必要费用。

2）用符合规定要求的货物整体或者部分更换有瑕疵、缺陷的部分，乙方应承担—切风险并负担甲方所遭受的全部直接损失及费用。

14.3 如果在甲方发出索赔通知后3天内，乙方未做答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在采购方提出索赔通知后 3 天内或甲方同意的延长时间内，按照本合同第14.2条规定的任何—种方式解决索赔事宜，甲方将从供货方质量保证金中扣回索赔金额，保证金数额不足的，乙方应补足，导致甲方通过诉讼方式实现权利的，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。乙方应承担甲方因处理本协议项下纠纷所产生的诉讼费、仲裁费、保全费及保全保险费、律师费、差旅费、鉴定费等一切费用。

14.4 因乙方故意或重大过失造成甲方财产损失或因乙方原因造成人员伤亡事件时，由此产生的责任全部有乙方承担并赔偿甲方全部损失。

15．付款

本合同项下的付款方法和条件在“合同专用条款”中有规定。

16．交货

乙方在按照本合同约定向甲方提交货物和履行服务。

17．变更指令

17.1 甲方可以在任何时候书面向乙方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

1）运输或包装的方法；

2）交货地点；

3）乙方提供的服务。

17.2 如果上述变更使乙方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。

18．合同修改

本合同签订后，任何一方不应对合同条款单方进行任何变更或修改，除非甲乙双方同意并签订书面的合同修改协议。

19．使用合同文件和资料

19.1 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必需的范围。

19.2 没有甲方事先书面同意，除了履行本合同外，乙方不应使用与本合同有关的任何文件和资料。

19.3 除与本合同有关的任何文件、资料均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些文件及全部复制件返还甲方，不能返还的应予以销毁，不得留存。

20．乙方履约延误

20.1 乙方应按照招标文件中规定的时间交货和提供服务。

20.2 在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由甲乙双方认可。

21．误期赔偿费

乙方迟延交付货物或者提供服务的，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费（违约金）按合同总价款每天5‰计收，迟延超过30日历天内的，甲方有权解除合同。

22．违约终止合同

22.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

1）如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方根据合同条款的规定同意延长的期限内提供全部或部分货物；

2）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

3）如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

a)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响甲方在采购过程或合同实施过程中的行为。

b)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害甲方利益的行为。

22.2 如果甲方根据上述第 21.1 条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

23．不可抗力

23.1 签约甲乙双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等，甲乙双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

23.2 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

24．因破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

25．争议的解决

25.1 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决。如果协商开始后十五天还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

25.2 甲方因基于本合同维权产生的诉讼费、保全费及保全担保费、律师费、差旅费、鉴定费等一切费用，均应由乙方负担。

25.3 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

26．合同语言

本合同语言为中文。甲乙双方交换的与合同有关的信函均用中文书写。

27．适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

28．通知与送达

甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知或附件或往来材料等，以及因履行本合同产生诉讼后法院邮寄法律文件的有效送达地址，都必须按照本合同签署页中约定的通讯地址、电子邮箱，以书面信函形式或双方确认的传真或类似法院邮寄送达的通讯方式进行。采用信函形式的应使用EMS、挂号信或者具有良好信誉的快递送达。如使用传真、电子邮箱或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或快递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳或快递日期为准。双方更新联系人或经办人应及时书面通知，否则因此致使本合同相关文件无法正确送达，未通知方承担相应责任，通知方按本合同签署页中约定的地址送达仍视为产生正常送达的法律效果。

29．税款

按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。

30．合同文本及组成部分

招标文件、投标文件、招标答疑以及合同的其他条款共同构成合同的有效组成部分，具体包括但不限于以下文件：

1.1 合同文本

1.2 投标明细表

1.3 技术响应表

1.4 开标一览表

1.5 中标通知书

1.6 按期交货承诺书、售后服务承诺、培训方案、质量保证期等

1.7 招标文件及澄清文件

1.8 投标文件及乙方在招投标阶段作出的其他承诺、说明、声明、保证。

1.9 按期交货承诺书

上述文件按照时间在后优先的原则解释和适用，但涉及质量和服务的内容时，按照最有利于保证质量、最有利于保证服务提供的原则解释和适用。

合同及协议性文件经双方签字盖章后生效，乙方单方作出的承诺、说明、声明、申明、保证等乙方一经作出即生效（作出的方式包括乙方盖章、乙方法定代表人或授权代表签字、乙方签字并盖章、电子邮件、口头等），须经招标单位签字、盖章后生效的文件，经招标单位签字、盖章后生效。

30.1 本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章后生效。

30.2 如需修改合同内容，甲乙双方应签署书面修改或补充协议，该修改或补充协议作为本合同不可分割的组成部分。

30.3 本合同具有法律效力，受国家法律保护。

30.4 因乙方不具备签订、履行本合同的能力、资质、资格等的，造成本合同无效、撤销、解除的，乙方承担全部过错责任。

30.5 本合同一式五份，采购方三份，中标方两份。

三、合同专用条款

本表关于招标货物的具体要求是对本合同条款的具体补充和修改，如有矛盾， 应以

本条款为准。

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 甲方（采购方）名称：甘肃省第二人民医院 甲方（采购方）地址：兰州市城关区和政西街 1 号 |
| 2 | 乙方（中标人）名称：***************** 乙方（中标人）地址：***************** |
| 3 | 合同签订后，货物送达指定地点，乙方安装、调试、试运行、培训，经甲方（使用单位）验收合格后，乙方向甲方缴纳中标金额的20%作为质量保证金，乙方开具全额发票，甲方支付 100%全额货款，质保期进行到一半时，如无质量问题，甲方无息退还乙方 10%的质保金，质保期结束后，如无质量问题，甲方无息退还乙方剩余的 10%质保金。质量保证期内乙方违反质量保证责任，迟延、拖延履行质量保证责任的甲方有权扣除乙方的质量保证金（质量保证期内质量保证金不足总货款 10%时，乙方应当无条件及时补足。），质量保证期相应顺延；乙方拒绝履行质量保证责任的，甲方可以聘请第三方进行维保，产生的维保费甲方有权向乙方主张，并扣除的全部质保金。 |
| 4 | 中标金额（大写）： 小写 |
| 5 | 质量保证期：整机（含配套附件、附属设备等）质保年，在质保期内进行售后服务不得收取任何费用，验收合格后质保期内每年（按365天计算）设备正常开机率≥95%，若达不到，不足的开机天数按照1：3相应延长质保期。 |
| 6 | 如设备的主要技术性能指标达不到招投标文件中规定的指标要求，采购人有权 不再向乙方支付剩余合同价款，还将保留继续向中标人进一步索赔有关直接和 间接经济损失的权利，并承担甲方因处理本协议项下纠纷所产生的诉讼费、仲 裁费、保全费及保全担保费、律师费、差旅费、鉴定费等一切费用。甲方有权 向政府招投标、政府采购、行业主张机构申报、报告，将中标人列 入有关不良行为记录名单，并永久性不得参加甲方通过任何形式进行的采购。 |
| 7 | 质量验收标准：质量要求须达到国家强制标准的合格等级以上，并符合甲方招 标文件技术参数及甲方其他质量要求；如果没有提及使用标准或者无国家强制 标准的，按照行业标准执行；无行业标准的参照国际标准，国际标准文件由乙 方提供，并承担相关费用。 |
| 8 | 交货期：合同签订后15日历天内. |
| 9 | 交货地点：采购方指定地点。 |
| 10 | 违约责任：乙方迟延交付货物的，按照合同金额每日 5‰的标准承担迟延交货违约 金，超过30日历天内的，甲方有权解除合同。乙方交付货物质量、提供服务不符合约定，致使甲方有权拒收或退回乙方提供的全部或部分货物并解除合同，乙方应承担拒收或退回货物价款30%的违约金；甲方也可选择通知乙方负责包退、包换，退、换后的货物仍不符合合同要求时，甲方可按前述规定行使权利。乙方所供货物、提供的服务存在质量缺陷的，乙方承担合同金额30%的违约金，如造成损害后果的并承担赔偿全部经济损失，如损失无法计算的按照三倍合同金额计算。质量保证期内，乙方违反质量保证责任，按照质量保证期、质量保证金的相关条款执行。其他违约情形按照《中华人民共和国民法典》及有关司法解释的规定执行。因乙方故意或重大过失造成甲方财产损失或因乙方原因造成人员伤亡事件时，由此产生的责任全部有乙方承担并赔偿甲方全部损失。 |

（以下无正文）

（此页无正文，为甘肃省第二人民医院与*********之间《甘肃省第二人民医院******采购项目合同》之签署页）

| 甲方（公章）：甘肃省第二人民医院 通讯地址：兰州市城关区和政西街1号 电话：0931-4923487 通讯电子邮箱：730000 | 乙方（公章）：****** 通讯地址： 电话： 通讯电子邮箱： |
| --- | --- |
| 甲方法定代表人： 签字日期： 年 月 日 | 乙方法定代表人： 签字日期： 年 月 日 |
| 委托授权人： 签字日期： 年 月 日 | 委托授权人： 签字日期： 年 月 日 |
| 招标采购科、医学装备科负责人： 签字日期： 年 月 日 | 经办人： 签字日期： 年 月 日 |
| 开户行： 账号： | 开户行： 账 号： |