床单位臭氧消毒机配置及技术参数要求

1. **整体要求：**

整机原装。满足睡眠中心病房终末消毒需要。

1. **配置清单：**

主 机 1台

电源线 1根

多次性消毒床罩 3个

多次性消毒床袋 1个

胶皮管 2根

1. **技术参数：**

★ 1. 采用臭氧发生器，内置空气压缩机。

★ 2. 电压环境及额定功率：220V±22V，50Hz±1Hz 、功率≤100W。

3. 消毒过程全自动智能控制，也可手动操作。

★4. 设备微电脑程序、触摸控制，液晶显示。

5、设备配置万向和定向各2个直径50mm静音脚轮，带制动刹车。工作噪音：≤55dB。

6. 设备具有抽真空功能。

7. 设备分四个步骤：“抽真空-消毒-保持-解析”对床单位目标物体进行消毒，支持一键操作。

★8. 设备支持单个步骤的自定义调整。

9. 设备双通道输出：可单路或同时支持两张床单位的消毒。

10. 消毒效果：设备工作60min对污染床单位的白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌杀灭对数值≥3.0；对污染床单位的自然细菌杀灭对数值≥1.0。

11. 在消毒袋内的臭氧含量≥1300mg/m3。

12. 臭氧发生器寿命≥10000h。

13. 臭氧发生器臭氧产量≥5000mg/h。

14. 设备工作时臭氧泄漏量≤0.02mg/m3。

15、设备使用年限≥3年

16、供货产品生产日期为近半年产品

四、商务要求

交货期：中标后15天内。交货地点：院内指定的交货地点。

1. 售后服务承诺

1、质保期：整机（含配套附件、附属设备等）质保3年，质保期自正式验收合格之日起计算，提供原厂质保承诺文件，在质保期内进行售后服务不得收取任何费用。

1. 验收合格后质保期内每年（按365天计算）设备开机率≥95%，若达不到，不足的开机天数按照1：3相应延长质保期。

3、 配备专职售后服务工程师，如实提供售后工程师名单、联系方式等证明材料。接到院方报修 2小时内响应，24小时内抵达现场维修。

4、 质保期内厂家专业售后工程师需每6个月进行一次巡检保养，并向院方留存相应记录。

5、 提供设备配套的耗材（若有单一来源耗材请列出名称）、维修配件的明细清单及相应报价。

6、 负责免费培训相关医务人员，培训方式：厂家专业人员现场培训，培训次数：1次。培训标准：相应人员能够熟练掌握设备正确操作、日常维护、维修，可顺利开展诊断治疗等相关工作。

7、 中标方需提供操作手册、维修手册、软件备份、说明书等相关资料。