电动吸引器项目采购需求

一、主要特点：

1、电动吸引器由负压泵、负压调节器、负压指示器、收集容器组件组成；

2、高效率、大流量吸引，用于手术中吸引脓血等各种粘质分泌物用；

3、采用手提式把手，占用空间小；

4、采用真空泵作为负压吸引源，设有防溢流安全装置

二、技术指标：

1、负压极限值：≥0.08MPa(600mmHg)；

2、负压调节范围：0.02～0.08MPa(150～600mmHg)；

3、抽气速率：≥20L/min；

4、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz；

5、收集容器容量：1000ml×1；

6、设备使用年限≥3年

7、供货产品生产日期为近半年产品

三、配制清单

1、电动吸引器主机 1 台

2、熔丝管 2 只

3、一次性吸痰管 1 根

4、吸引软导管 2 根

5、过滤器 1 个

四、商务及售后要求

1.1交货（实施）期及地点

中标后15个日历日内交由医院指定地点

1.2质保期

1、质保期：原厂质保3年，质保期自正式验收合格之日起计算，提供原厂质保承诺文件，在质保期内进行售后服务不得收取任何费用。

1.3售后服务

1、配备专职售后服务工程师，如实提供售后工程师名单、联系方式等证明材料。接到院方报修 2小时内响应，24小时内抵达现场维修。

2、负责免费培训全科医务人员，培训方式：厂家专业人员现场培训，培训次数：1次。培训标准：相应人员能够熟练掌握设备正确操作、日常维护、维修，可顺利开展诊断治疗等相关工作。

3、中标方需提供操作手册、说明书等相关技术资料。