甘肃省第二人民医院医疗设备采购项目

竞争性磋商文件

磋商文件编号：SEY-2024YNCG-047

采 购 人：甘肃省第二人民医院

二〇二四年五月

目 录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  供应商须知	5

第三章  项目采购需求	22

第四章  资格证明文件	24

第五章  磋商办法	25

第六章  磋商响应文件格式	29

第七章  合同条款及合同格式	52

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

甘肃省第二人民医院医疗设备采购项目的潜在供应商应在竞争性磋商公告链接下方获取磋商文件，并于2024年6月5日15点00分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：SEY-2024YNCG-047

项目名称：甘肃省第二人民医院医疗设备采购项目

采购方式：□竞争性谈判 R竞争性磋商□询价

采购需求：（具体招标要求详见磋商文件）

| 包号 | 名称 | 数量 | 单位 | 限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 心肺复苏训练及考核系统 | 1 | 套 | 6 |
| 第二包 | 成人动脉穿刺手臂操作模型 | 4 | 套 | 3.2 |

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.投标人须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 2.法定代表人身份证（正、反面复印件加盖公章）；

- 3.法定代表人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件加盖公章）；

- 4.投标人须具有医疗器械经营许可证(备案证)（复印件加盖公章）；

5.投标产品必须具有医疗器械注册证（复印件加盖公章）；

6.生产企业的营业执照、医疗器械生产许可证，进口产品须具有生产商给予经销商的产品代理授权书（复印件加盖公章）。

## 三、获取磋商文件

时间：2024年5月22日至2024年5月28日（北京时间，法定节假日除外）

地点：登录甘肃省第二人民医院官网，在本项目公告下方链接自行下载

## 四、响应文件提交

截止时间：2024年6月5日15点00分（北京时间）

地点：甘肃省第二人民医院药剂楼三楼会议室

## 五、开启竞争性磋商

时间：2024年6月5日15点00分（北京时间）

地点：甘肃省第二人民医院药剂楼三楼会议室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

满足竞争性磋商文件要求的供应商须提供招标公告中要求的所有资质并下载公告下方链接填写表格，请于2024年5月22日至2024年5月28日（节假日除外）上午8:30-12:00，下午2:30-5:00（北京时间）前往兰州市城关区和政西街1号甘肃省第二人民医院行政办公楼106登记报名，报名资料准确登记供应商名称、地址、联系人、联系电话等相关信息，如登记信息有误，对其产生的不利因素由供应商自行承担。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：甘肃省第二人民医院

地 址：兰州市城关区和政西街1号

2.项目联系方式

项目联系人： 柴老师

电　话：0931-6969317

邮  箱：2901077634@qq.com

#### 甘肃省第二人民医院

# 2024年5月21日

# 第二章  供应商须知

# 供应商须知前附表

注：本前附表中的内容是对供应商须知的具体补充和修改，如果有矛盾，应以本前附表内容为准。

| 序号 | 条款名称 | 条款说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 甘肃省第二人民医院医疗设备采购项目 |
|  | 竞争性磋商文件编号 | SEY-2024YNCG-047 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 采购人 | - 单位名称：甘肃省第二人民医院 - 详细地址：兰州市城关区和政西街1号 3）联系人：柴老师 4）联系电话：0931-6969317 |
|  | 资金来源 | 自筹资金 |
|  | 供应商的资格条件 | 1.投标人须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； - 2.法定代表人身份证（正、反面复印件加盖公章）； - 3.法定代表人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件加盖公章）； - 4.投标人须具有医疗器械经营许可证(备案证)（复印件加盖公章）； 5.投标产品必须具有医疗器械注册证（复印件加盖公章）； 6.生产企业的营业执照、医疗器械生产许可证，进口产品须具有生产商给予经销商的产品代理授权书（复印件加盖公章）。 |
|  | 投标有效期 | 自投标文件正式递交之日起90天内有效。 |
|  | 签字盖章 | 供应商必须按照磋商文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章） |
|  | 构成磋商文件的其他文件 | 磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为磋商文件的有效组成部分 |
|  | 磋商响应文件要求 | - 1）纸质文件份数：正本壹份、副本壹份；单独密封递交的“开标一览表”壹份。 - 2）投标文件正本、副本、开标一览表的封面上均应标明：招标项目名称、项目编号、分包号（如有分包）、采购人名称、供应商名称、详细地址、年月日、此文件在 年月日 时 分前不得开启；并分别在右上角标明“正本”、“副本”、“开标一览表”字样。 - 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。 |
|  | 磋商响应文件递交截止日期及地点 | 1）投标文件递交截止日期：2024年６月５日下午15：00分（北京时间） 2）投标文件递交地点：甘肃省第二人民医院药剂楼三楼会议室 3）对迟于该时间递交的投标文件将不予接收，本次招标不接受邮寄的投标文件。 |
|  | 开标时间及开标地点 | 1）开标时间：2024年６月５日下午15：00分（北京时间） 2）开标地点：甘肃省第二人民医院药剂楼三楼会议室 |
|  | 资格审查 | 开标后，采购人应当依法对供应商的资格进行审查。资格审查合格的供应商不足3家的，不得评标。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效。 |
|  | 交货时间、交货地点及质保期 | 1）交货时间：合同签订生效后1个月内 2）交货地点：甲方指定地点 3）质保期：整机原厂质保3年 |
|  | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价，本项目只允许投标商有一个投标方案，不接受任何有选择的方案和报价（包括有条件的折扣）。投标商未按要求，提供了选择方案或报价的，其投标将被视为无效投标。 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 中标人的确定 | 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分高低顺序确定每个包中标人，以每个包评标总得分排名前三名的供应商作为中标候选人或者中标人。 |
|  | 中标通知书领取 | 中标人在中标公告公示期结束后5个工作日内前往行政楼106领取中标通知书。 |
|  | 付款方式 | 乙方向甲方缴纳原合同金额的100%作为履约担保金，并签署合同标的物质量保证及严格履约承诺函后，乙方开具全额增值税发票，甲方凭票支付100%合同价款，待乙方完成供货并正式验收合格后，甲方无息退还80%的履约担保金，剩余20%转为质量保证金。原合同约定的质量保证责任要求及质保期期限不变。质保期进行到一半时，如无质量问题，甲方无息退还乙方中标金额10%的质量保证金；质保期结束后，如无质量问题，甲方无息退还乙方剩余的中标金额10%的质量保证金。 |
|  | 备注 | 请参与本项目的投标单位认真阅读招标文件的所有条款，严格按规定完成各阶段投标的工作，及时在甘肃省第二人民医院官网上查看该项目的相关信息，认真配合完成本次招标工作。 |

# 一、总则

## 1.适用范围

## 1.1本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商所叙述的货物（工程或服务）采购项目。

## 2.竞争性磋商文件涉及术语的内涵及解释

2.1“采购当事人”是指在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和采购代理机构等。

2.2“采购人”“甲方”是指甘肃省第二人民医院。

2.3“供应商”是指向本次采购人提交磋商响应文件的供应商。

2.4“成交供应商”“乙方”是指成交的供应商，合同一方的当事人。

2.5“竞争性磋商文件”是指由采购人发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.6“磋商响应文件”是指供应商根据本竞争性磋商文件向采购人提交的全部文件。

2.7“采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、竞争性磋商文件、磋商响应文件、评标标准、磋商报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.8“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》。

2.9“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》。

2.10“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象，详见《政府采购品目分类目录》。

2.11“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》中的产品。

2.12“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》。

2.13“书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。

2.14“招标采购单位”系指“采购人”。

2.15供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的全部内容（竞争性磋商文件中特别提醒的内容与要求同为竞争性磋商文件的有效组成部分），按照竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件。任何对竞争性磋商文件的忽略或误解不能作为磋商响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

## 3.合格的供应商

合格的供应商应具备以下条件：

3.1供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，

3.2符合《磋商邀请》中关于供应商资格要求的规定。

3.3关于关联企业除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的磋商。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

3.4关于分公司磋商（除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的磋商响应）

分公司作为供应商参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

3.5关于提供前期服务的供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 4.磋商费用

4.1供应商应承担其准备与参加本次竞争性磋商所涉及的一切费用。在任何情况下采购人及采购人不承担任何费用。

# 二、竞争性磋商文件

## 5．竞争性磋商文件的构成

5.1竞争性磋商文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本竞争性磋商文件包括以下内容，但不限于这些内容：

5.1.1磋商邀请；

5.1.2供应商须知；

5.1.3磋商响应文件格式；

5.1.4采购项目需求；

5.1.5磋商办法；

5.1.6合同条款及格式。

5.2供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对竞争性磋商文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照竞争性磋商文件要求作出实质性响应的磋商响应文件将被拒绝。

## 6.竞争性磋商文件的澄清和修改

6.1在磋商响应文件递交截止时间前，采购单位无论出于何种原因，可以对竞争性磋商文件进行澄清或者修改。

6.2采购单位对已发出的竞争性磋商文件进行澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，应当在竞争性磋商文件要求的磋商响应文件递交截止时间至少5日前，通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。不足5日的，招标采购单位应当顺延磋商响应文件递交截止时间。同时在相关网站发布更正公告，并对其具有约束力。供应商应立即以信函、传真形式确认已收到修改文件，该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

6.3任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知代理机构，代理机构对按要求递交的任何澄清将以书面或网上公告的形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向代理机构回函确认。未确认情况应当视为对竞争性磋商文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在磋商响应文件中对修改内容作实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

6.4在磋商响应文件递交截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长响应文件递交截止时间和磋商时间。并将变更时间以书面形式通知所有获取了竞争性磋商文件的供应商，同时在相关网站发布更正公告。

6.5供应商在磋商响应文件递交截止时间前应主动登录甘肃省第二人民医院官方网站及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站而未获取相关信息，对其产生不利因素由供应商自行承担。

6.6供应商应在其获取竞争性磋商文件之日起7个工作日内对竞争性磋商文件的内容提出质疑，招标采购单位按规定时间答复，超过时间的质疑将不予接受。

6.7更正公告或变更公告的内容为竞争性磋商文件的必要组成部分，对所有供应商均具有约束作用。

## 现场踏勘：无

# 三、磋商响应文件的编制

## 8．要求

8.1供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，以使其磋商对竞争性磋商文件作出实质性响应。否则，其磋商响应文件可能被拒绝，供应商须自行承担由此引起的风险和责任。

8.2供应商应根据竞争性磋商文件的规定和磋商响应文件格式编制磋商响应文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

8.3供应商应对磋商响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

## 9.磋商响应文件的语言及计量单位

9.1供应商提交的磋商响应文件以及供应商与招标采购单位就有关磋商的所有来往书面文件均须使用中文。磋商响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的磋商响应文件将作为无效磋商响应处理。

9.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的磋商响应文件将作为无效磋商响应处理。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的磋商响应文件，磋商小组有权拒绝其磋商。

9.3除技术规格及要求中另有规定外，本采购项目下的磋商均采用国家法定的计量单位。

## 10.磋商响应货币

10.1本次采购项目均以人民币报价。

## 11.联合投标

11.1本项目不接受联合体形式。

## 12.知识产权

12.1供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

12.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在磋商响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4如采用供应商所不拥有的知识产权，则在磋商报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 13．磋商响应文件的组成

供应商应按照竞争性磋商文件的规定和要求编制磋商响应文件。供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在磋商响应文件中载明。供应商编写的磋商响应文件应包括下列部分：

13.1报价部分：供应商按照竞争性磋商文件要求填写的“磋商一览表”及“分项报价表”。本次采购报价要求：

（1）磋商一览表、报价明细表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

（2）报价是为完成竞争性磋商文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

（3）除《采购内容及要求》中说明并允许外，磋商响应的单项报价以及采购项目的总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标采购单位均将予以拒绝。

（4）供应商不得零报价；在磋商过程中磋商小组认为报价不合理或低于成本，有可能影响诚信履约的，应当要求供应商在规定的时间提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明，否则，磋商小组可以取消该供应商的资格。

13.2技术部分：供应商按照竞争性磋商文件要求做出的技术应答，主要是针对采购项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。供应商的技术应答应包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）详细的技术指标和参数；

（3）项目实施方案；

（4）本项目管理、技术人员情况；

（5）技术偏离表；

（6）投标人认为需要提供的文件和资料。

13.3商务部分：供应商按照竞争性磋商文件要求提供的有关资质证明文件及优惠承诺。包括以下内容：

13.3.1供应商资格证明文件

供应商必须按照第四章供应商资格证明文件的要求提交证明其有资格进行磋商和有能力履行合同的文件，提供不全或不符合要求的视为无效磋商响应。

13.3.2商务响应文件；供应商按照竞争性磋商文件要求提供的有关证明文件及优惠承诺。包括但不限于以下内容：

（1）磋商响应函

（2）供应商的相关资料和业绩证明材料

（3）商务偏离表

（4）政府采购政策产品等证明材料

（5）供应商承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避竞争性磋商文件的约束。否则，供应商提供的磋商响应文件将作为无效磋商响应处理，供应商的磋商行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定）；

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

## 14．磋商响应文件格式

14.1供应商应严格按照竞争性磋商文件第六章中提供的“磋商响应文件格式”填写相关内容。除明确允许供应商可以自行编写的外，供应商不得以“磋商响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

14.2对于没有格式要求的磋商响应文件由供应商自行编写。

## 磋商保证金：无

16．磋商有效期

16.1磋商有效期见供应商须知前附表。磋商有效期短于此规定期限的磋商，将被拒绝。

16.2特殊情况下，采购人可于磋商有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其磋商保证金不被没收。拒绝延长磋商有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。同意延长磋商有效期的供应商不能修改其磋商响应文件，关于磋商保证金的有关规定在延长的磋商有效期内继续有效。

## 17．磋商响应文件的印制和签署

17.1供应商应按“供应商须知前附表”准备磋商响应文件正本、副本、电子版、磋商一览表。磋商响应文件的正本、副本、电子版、磋商一览表应在其封面右上角清楚地标明“正本”“副本”和“电子版（U盘）”“磋商一览表”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面磋商响应文件为准。若正本文件和电子文档不一致按无效磋商响应处理。正本文件和电子文档中有任意一项提供虚假材料均按提供虚假材料处理。

17.2磋商响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。磋商响应文件副本可采用正本的复印件。

17.3磋商响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的磋商响应文件可能视为无效响应。

17.4磋商响应文件正本和副本必须装订成册并逐页编目编码且使用无线胶装。

17.5磋商响应文件应根据竞争性磋商文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效磋商响应。

17.6磋商响应文件统一用A4幅面纸印制。

17.7供应商必须提供法定代表人和其正式授权代表的身份证复印件，其正式的授权代表如在磋商现场进行必要的澄清或答疑时还必须出示身份证原件以确认其有效身份，否则将视为无效磋商响应。

## 18.磋商响应文件的密封和标注

18.1供应商应将磋商响应文件密封包装以保证自己的磋商响应信息在磋商前不被泄露。磋商一览表除在磋商响应文件中提交外，还需单独密封递交一份。并在该信封上标明“磋商一览表”字样。未单独递交磋商一览表的视为无效磋商响应。以上资料须在封口处加盖供应商公章或密封章。

18.2磋商响应文件、电子文档外层封套和单独提交的磋商一览表封面应标明以下内容：

采购人名称：

项目名称：

项目编号：

磋商响应文件在	年	月	日	时	分前不得开启

## 19．磋商响应文件的递交

19.1供应商应在竞争性磋商文件规定的磋商响应文件递交截止时间前，将磋商响应文件按供应商须知规定密封后送达磋商地点。磋商响应文件递交截止时间以后送达的磋商响应文件将被拒绝。

19.2本次采购不接受邮寄的磋商响应文件。

19.3根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其磋商响应文件不予退还。

## 20．磋商响应文件的修改和撤回

20.1供应商在递交磋商响应文件后，可以修改和撤回其磋商响应文件，但采购人必须在规定的磋商响应文件递交截止期之前收到该修改或撤回的书面通知。

20.2供应商的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按供应商须知规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

20.3在磋商响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其递交的磋商响应文件作任何修改或撤回。

# 四、磋商和评审

- 22.磋商小组

22.1 磋商小组的组建见第五章《磋商办法》

- 23.磋商时间

23.1 采购人在“供应商须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织磋商，供应商须委派代表参加磋商，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席。

24.磋商地点

24.1 采购人在“供应商须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织磋商，供应商须委派代表参加磋商，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席。

25.磋商

25.1在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况变动采购需求，并及时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人或授权代理人签字或盖章。由授权代理人签字的应附法定代表人授权书。

26.退出磋商

26.1已提交响应文件的供应商，在磋商结束后提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

### 27.磋商、评审原则及主要方法

27.1  评审原则及方法详见第五章《磋商办法》

# 五、成交

## 28.成交人的确定

28.1磋商小组将磋商情况写出书面报告，推荐成交候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按项目服务方案优劣顺序排列。

28.2在收到磋商报告后5个工作日内，按照磋商报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人。成交候选人并列的，由采购人确定成交人。在收到磋商报告5个工作日内未按磋商报告推荐的成交候选人顺序确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按磋商报告推荐的顺序确定成交人。

28.3根据采购人确定的成交人，采购人应当在2个工作日内在甘肃省第二人民医院官方网站发布成交公告，成交公告期限为一个工作日，同时向成交人发出成交通知书。

28.4招标采购单位不解释成交或未成交原因，不退回磋商响应文件和其他响应资料。

## 29．成交通知书

29.1成交通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

29.2成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

29.3成交人的磋商响应文件本应作为无效磋商响应处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书（成交人也应当缴回），依法重新确定成交人或者重新开展采购活动。

# 六、签订及履行合同

## 30.签订合同

30.1成交人在收到采购人发出的《成交通知书》后，应在3个日历日内提交电子版采购合同至采购人邮箱由采购人审核，采购人审核完后中标人在3个日历日内提交纸质版合同。由于成交人的原因拒绝与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将其列入医院失信供应商名单，并按相关规定追究其法律责任。采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

30.2采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交人磋商响应文件作实质性修改。

30.3成交人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交人之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

## 31.合同分包

31.1未经采购人同意，成交人不得分包合同。

31.2经采购人同意，成交人可对成交项目的非主体部分采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

31.3采购合同实行分包履行的，成交人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 32.采购人增加合同标的权利

32.1采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 33.履行合同

33.1成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典——第三编 合同》的有关规定进行处理。

# 七、废标和串通情形

## 34.废标的情形

34.1本次采购中，出现下列情形之一的，予以无效磋商响应：

（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

34.2废标后，在甘肃省第二人民医院官方网站上公告，并公告废标的详细理由。

35.有下列情形之一的，视为供应商串通，其磋商响应无效：

（一）不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（三）不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的磋商响应文件相互混装；

（六）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

# 八、磋商纪律要求

## 36.供应商不得具有的情形

供应商参加磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与招标采购单位、其他供应商恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其成交资格将被取消。

# 九、资格审查

37.本项目供应商的资格条件由磋商小组依法进行审查。供应商应在磋商响应文件中按竞争性磋商文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，除需要提供原件的证明文件须装订在磋商响应文件正本中，其余要求提供复印件的证明文件必须加盖单位公章。若提供的资格证明文件不全或不实，或将导致其磋商响应或成交资格被取消。

# 十、询问和质疑

## 38.综合说明

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问或质疑，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商询问和质疑实行实名制。供应商询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。

38.2供应商提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的供应商；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。

38.3质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；项目名称、项目编号；具体质疑事项、请求和主张；提起质疑的供应商名称、地址、联系人及联系方式；质疑日期。

38.4质疑书递交地点：甘肃省第二人民医院招标采购科。

## 39.询问

39.1采购人或采购人应当在3个工作日内日对供应商提出的询问作出答复。

## 40.质疑与答复

40.1供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程和成交结果使自己权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权代理人（必须为法定代表人授权进行该项目磋商的被授权人）以书面形式向采购人（或采购人）进行质疑，并登记备案。质疑书须有法定代表人亲笔签字。质疑书除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑书应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑书时，提供法定代表人身份证复印件；由授权代理人递交质疑书时，还须提供法定代表人授权委托书原件及授权代理人的身份证复印件，身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在项目（磋商文件编号：）质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

40.2采购人或采购人收到供应商的书面质疑后7个工作日内根据质疑书的具体内容相应作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不得涉及商业秘密。递交质疑书的供应商和其他有关供应商在收到质疑答复书后，应立即向采购人（或采购人）回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

## 41.补充

40.1第40.1条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的竞争性磋商文件提出质疑的，为收到竞争性磋商文件之日；

（二）对磋商过程提出质疑的，为各磋商程序环节结束之日；

（三）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

## 42.质疑不予受理的情况

42.1有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由质疑人自行承担：

（一）不是参与该政府采购项目活动供应商的；

（二）以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

（三）质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；

（四）其他不符合受理条件的情形。

43.供应商对竞争性磋商文件、磋商过程或者成交结果的质疑必须在有效的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

# 第三章  项目采购需求（技术要求）

包一招标参数：

- 技术要求

- 1.1整体要求

- 心肺复苏训练及考核系统主要用于中医、临床、护理心肺复苏训练、考核。产品符合临床教学要求，适合训练、考核。

- 1.2配置要求

- 心肺复苏模拟人 1 套

- 模拟除颤仪 1 件

- 笔记本电脑及其充电器 1 套

- 模拟人充电器 1 套

- USB线 1 条

- 急救垫 1 张

- 脸皮 1 张

- 肺袋 2 套

- 衣服 2 套

- 30KG弹簧 1 个

- 7.5#气管插管 1 套

- 润滑剂 1 瓶

- 口膜 10 盒

- 便携箱 1 个

- 打印机 1台

- 1.3具体功能及参数要求

- 具体功能：

- １、成年男性整体人，解剖标志准确，可左右转动、水平转动180度。

- ２、头可后仰，便于打开气道。可进行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道。

- ３、可进行胸外按压及口对口人工呼吸，也可采用呼吸气囊进行人工呼吸。有效人工呼吸时，可见胸廓起伏。

- ４、可进行瞳孔对光反射，死亡状态时，瞳孔散大。

- ５、可触及颈动脉搏动，死亡状态时，颈动脉搏动消失。

- ６、模拟人和计算机采用２种通讯：USB通讯、WIFI通讯。

- ７、系统实时显示按压吹气波形、按压深度、按压频率，操作结束后可打印成绩。

- 8、可进行真实除颤

- 参数要求：

- 1、模型为成年男性整体人，解剖标志明显，乳头、剑突逼真，便于操作定位

- ★2、模拟人上下身分离简单，采用机械旋转方式即可实现连接，无需使用工具。

- 3、头可左右摆动，水平转动180度，下颌关节可活动。

- ★4、具有肺袋锁定口，可通过锁定口锁定肺袋位置，避免肺袋整体移动。

- 5、传感器采用无齿光栅传感器，防止异物进入齿条产生计数错误。

- ★6、胸皮厚度不低于4mm。

- ★7、眼球采用OLED模拟，可见彩色视网膜，黑色瞳孔，透明晶体，任何角度可对光反射；瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化自动发生变化，死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失。

- ★8、可触及颈动脉搏动，死亡状态下，颈动脉搏动消失；颈动脉搏动强度具有力反馈，指压力度越大，脉搏跳动越强，可感知是否有检查脉搏。

- 9、头部装有传感器，开放气道可以自动反馈；内部安装了传感器可感知拍打和呼叫，拍打呼叫可自动反馈。

- 10、急救链全程多种可自动反应：拍打、触及颈动脉意识判断、气道开放、气体进胃、CPR等多项指标。

- 11、心肺复苏，执行标准：《心肺复苏与心血管急救指南》，仰卧位，头可后仰

- 11.1可行胸外按压

- 11.2可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道

- 11.3可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸。正确口对口人工呼吸与正确使用简易呼吸器辅助呼吸时，软件显示吹气显示条均可显示绿色（正确），不需要通过“一键切换”的方式设置“口对口人工呼吸”和“简易呼吸器辅助呼吸”以实现简易呼吸器辅助呼吸时软件显示绿色（正确）提示条。

- ★12、可采用最新的双向波除颤技术进行真实除颤，可与软件进行互动，软件显示除颤能量值，并记录到成绩单内。

- 13、有真实的口腔、牙齿、会厌，悬雍垂，可进行气管插管操作。

- 14、模拟人和计算机之间有多种通信方式可以选择，包含不限于：USB通信，无线WIFI通信等。

- 15、全程电子监测多项指标：

- 15．1 按压部分：监测按压次数（多按、少按）、按压位置（正确、错误）、按压深度（过大、过小）、按压频率（正确、错误）、按压回弹、按压中断时间显示。

- 15.2按压操作波形显示 ：实时显示按压操作波形，通过波形可判断按压深度、按压频率、按压回弹情况、按压中断时间、按压位置等。

- 15.3吹气部分监测：吹气次数（多吹、少吹）、潮气量（过大、过小）、潮气时间、气体进胃。

- 15.4吹气操作波形显示：实时显示吹气操作波形，通过波形可判断吹气量、吹气周期和潮气时间。

- 16、依据《心肺复苏及心血管急救指南》的操作标准，可对心肺复苏操作进行评价，操作达标，模拟人复活；操作未达标，模拟人死亡。

- 17、成绩单可保存打印，可连接通用打印机对成绩单进行打印。

- 18、CPR仿真训练，三种操作模式，练习，考核、实战模式，每种模式均可自行设置训练时间、CPR循环次数等。

- 19.练习模式CPR，按压深度、按压频率、吹气、除颤等可专项练习。

- 19.1按压频率有引导提示音110次/分，按压有过大、过小提示音。吹气有过大、过小、气体进胃提示音。

- 19.2考核模式：考官可根据竞赛要求自定义设置参数，具有国赛标准一键设置功能，在设定的考核时间内，按照30:2的比例进行考核，设置项包括：竞赛时间、CPR循环次数（用于选择单人或多人操作）、按压和吹气的正确比率（决定急救操作后的复活标准）、潮气量和按压深度的标准范围。

- 19.3考生信息：操作时间、考生编号、姓名、操作用时等也可记录。

- 19.4操作评价标准：操作限时、潮气量范围、潮气达标率；按压深度范围、按压达标率、操作评价。

- 19.5操作统计：吹气正确率、吹气错误次数、吹气时间、吹气错误分析（过大、过小、多吹、少吹）、按压正确率、按压错误次数、按压错误分析（过大、过小、多按、少按、位置错误、按压未完全回弹）、按压频率错误、按压间隔过大的次数、CPR循环数、循环中断时间

- 19.6成绩单可以统计不超过300s的操作记录。

- 20.实战模式：符合AHA操作流程：判断环境安全，拍打、呼叫，判断呼吸及颈动脉，呼救，气道开放，清除口腔异物，AED使用等操作。按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸，按压和人工呼吸。多项实战考核指标包含：气道开放、按压位置、按压深度、按压回弹、按压中断，吹气量、吹气时间等。

- 20.1考生信息：操作时间、考生编号、姓名、操作用时。

- 20.2操作评价标准：符合AHA操作流程：判断环境安全，拍打、呼叫，判断呼吸及颈动脉，呼救，气道开放，清除口腔异物，AED使用。

- 20.3操作限时、CPR循环数、潮气量范围、潮气达标率；按压深度范围、按压达标率、操作评价。

- 20.4操作统计：判断环境安全，拍打、呼叫，判断呼吸及颈动脉，呼救，气道开放，清除口腔异物，AED使用、吹气正确率、吹气错误次数、吹气错误分析（过大、过小、多吹、少吹）、按压正确率、按压错误次数、按压错误分析（过大、过小、多按、少按、位置错误、按压未完全回弹）、按压频率错误、按压间隔过大的次数成绩单可以统计不超过300s的操作记录。

- 21、实时记录数据，并以曲线的形式记录按压和吹气过程，使统计的结果更加直观，并可以记录每一个操作的细节。其中按压过程中若出现按压间隔过大的情况，其间隔时间将记录在按压曲线上 。

- 22、按压频率为每一次按压均统计一次按压频率，并以描点成曲线的形式记录，该方法可以客观的记录按压频率的范围，以确保判断每一次按压是否在标准频率范围内。

- 23、成绩单打印：可连接通用打印机打印。

- 24、内置锂电池，和笔记本电脑无线连接，可用于室外、野外突发情况的模拟。

- 25、全程心电图显示：

- 25.1抢救前：显示为濒临死亡的心电图,呼吸图消失，血压低于60mmHg。

- 25.2抢救中：进行按压操作时，显示按压心电图，频率与按压频率一致，呼吸监护显示潮气操作图形。

- 25.3抢救成功后：显示为窦性心律，呼吸恢复正常

- 25.4循环数显示、循环中断时间显示。

- 26、模拟心电监护、操作显示界面、操作统计界面均可扩展到副屏显示。

- 27、界面深色、浅色一键切换，能适应室内、室外多种环境使用。

- 28、软件支持多语言设置，中文、英文一键切换。

- 29、软件内嵌入使用帮助，以确保使用者立刻掌握软件操作的方法。

- 30、配有心肺复苏操作垫，便于考核，训练。

- 31、笔记本电脑：屏幕尺寸≥15.6英寸，屏幕分辨率≥1920*1080，CPU≥I3，内存≥8G，

- SSD硬盘≥256G。

- 32、激光打印机：黑白激光打印机，最大打印幅面：A4，最高分辨率≤1200×1200dpi，黑白打印速度≤18ppm，处理器≤266MHz

- 注：投标时需带样品演示

- 商务及售后要求

- 1.1交货（实施）期及地点

- 甘肃省第二人民医院合同签订后1个月交货

- 1.2质保期

- 质保期：整机（含配套附件、附属设备等）原厂质保三年，质保期自正式验收合格之日起计算，提供相关质保承诺文件，在质保期内进行售后服务不得收取任何费用。

- 1.3售后服务

- 1、验收合格后质保期内每年（按365天计算）设备开机率≥95%，若达不到，不足的开机天数按照1：3相应延长质保期。

- 2、配备专职售后服务工程师，如实提供售后工程师名单、联系方式等证明材料。接到院方报修 2小时内响应，24小时内抵达现场维修。

- 3、质保期内厂家专业售后工程师需每6个月进行一次巡检保养，并向院方留存相应记录。

- 4、提供设备配套的耗材（若有单一来源耗材请列出名称）、维修配件的明细清单及相应报价。

- 5、负责免费培训 2名医务人员和1名院内维修工程师，培训方式：厂家专业人员现场培训，培训次数：用户指定次数。培训标准：相应人员能够熟练掌握设备正确操作、日常维护、维修，可顺利开展诊断治疗等相关工作。（备注：若需外出培训，请各科室根据需要自行具体明确。）

- 6、中标方需提供设备操作手册、使用说明书、软件备份、维修维护等相关中文技术资料。

- 7、软件系统终身免费升级更新，并提供每次进行升级更新的书面相关证明文件及记录。

包二招标参数：

- 一、技术要求

- 1.1整体要求

- 成人动脉穿刺手臂操作模型（左手）是专为中医、护理、临床的静脉穿刺训练、考核。模型与血液循环模拟器连接，可自动充盈动静脉血管，便于静脉注射等操作。

- 1.2配置要求

- 成人动脉穿刺操作模型（左） 4 件

- 血液循环模拟器 4 件(包含液晶显示屏)

- 输液袋（管夹） 5个

- 充电器4个

- 模拟血液 5 瓶

- 止血带 5 根

- 5ml注射器 5 支

- 模拟碘酊 5 瓶

- 便携包 4个

- 1.3具体功能及参数要求

- 具体功能：

- 1、 模型由高分子材料制作的皮肤给人以真实的感觉。

- 2、 静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后有回血，并可进行输液等练习。

- 3、 有电动循环系统，模拟动脉血液循环，可以根据教学情况调整收缩压、舒张压及脉搏频该装置为电动模拟血液循环系统。

- 4、 血流速度、循环类型、脉搏频率以及脉搏强度均可调节。

- 5、 具有液晶显示屏幕，可显脉搏频率、脉搏强度等。

- 6、 血液循环装置内置压力传感器，具有自动调节血压的功能，便于穿刺回血与输液。

- 7、 具有手柄，便于移动血液循环模拟器。

- 8、 血液循环模拟器具有大容量长续航电池，便于操作。

- 参数要求：

- 1.成人动脉左手臂，高分子材料制作的皮肤给人以真实的感觉，可触及挠动脉、肱动脉搏动。

- 2.★手臂皮肤采用高分子环保材料，无刺鼻性气味，能够确保使用者安全。皮肤仿真度高，穿刺后痕迹不明显，不易漏液。硅胶材质须经权威检测机构检验合格。手臂外接管采用PVC透明软管，不易老化，连接方便。

- 3.★手臂内衬采用高密度海绵材质，吸水性好；内衬外部具有防水膜，能够有效防止漏液。

- 4.手臂皮肤和血管均可更换，可反复进行练习。

- 5.配有电动模拟血液循环系统，可与输液手臂配合使用。可模拟动、静脉血液循环，一键切换，使用方便。

- 6.具有大容量储血盒，使用时只需注液一次，使用过程中不需反复注液。加入血液后通电即可自动血液循环，无需排空或用注射器抽吸。

- 7.具有液晶显示屏幕，可显示循环类型、脉搏频率、脉搏强度等。

- 8.★设置开关采用波段旋转开关，旋转时有声音提示。血流速度、脉搏频率（0-200次/min）以及脉搏强度（静脉模式下1-9档，动脉模式下1-3档）均可调节。且血流速度与脉搏频率、脉搏强度呈正相关，脉搏频率越快，脉搏强度越大，则血流速度越快。

- 9.血液循环装置内置压力传感器，具有自动调节血压的功能，便于穿刺回血与输液。

- 10.★具有提拉式手柄，便于取用和移动血液循环模拟器。

- 11.★设有防溢水口，可连接输液袋，静脉输液时可防止储血盒液体过多而溢出，可进行血液的回收。

- 12.设有管道防脱装置，连接管不易脱落。

- 13.血液循环器内置大容量长续航电池，无需连接电源即可使用。

- 14.血液循环器经过降噪处理，使用噪音较小。

- 15.清洗方便，倒入清水即可自动清洗。

- 注：投标时需带样品演示

- 二、商务及售后要求

- 1.1交货（实施）期及地点

- 甘肃省第二人民医院合同签订后1个月交货

- 1.2质保期

- 质保期：整机（含配套附件、附属设备等）原厂质保三年，质保期自正式验收合格之日起计算，提供相关质保承诺文件，在质保期内进行售后服务不得收取任何费用。

- 1.3售后服务

- 1、验收合格后质保期内每年（按365天计算）设备开机率≥95%，若达不到，不足的开机天数按照1：3相应延长质保期。

- 2、配备专职售后服务工程师，如实提供售后工程师名单、联系方式等证明材料。接到院方报修 2小时内响应，24小时内抵达现场维修。

- 3、质保期内厂家专业售后工程师需每6个月进行一次巡检保养，并向院方留存相应记录。

- 4、提供设备配套的耗材（若有单一来源耗材请列出名称）、维修配件的明细清单及相应报价。

- 5、负责免费培训 2名医务人员和1名院内维修工程师，培训方式：厂家专业人员现场培训，培训次数：用户指定次数。培训标准：相应人员能够熟练掌握设备正确操作、日常维护、维修，可顺利开展诊断治疗等相关工作。（备注：若需外出培训，请各科室根据需要自行具体明确。）

- 6、中标方需提供设备操作手册、使用说明书、软件备份、维修维护等相关中文技术资料。

- 7、软件系统终身免费升级更新，并提供每次进行升级更新的书面相关证明文件及记录。

# 第四章  资格证明文件

一、投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件（复印件并加盖公章）；

二、法定代表人身份证（正、反面复印件加盖公章）；

三、法定代表人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件加盖公章）；

四、投标人须具有医疗器械生产或经营许可证(备案证)（复印件加盖公章）；

五、投标产品必须具有医疗器械注册证（复印件加盖公章）；

六、生产企业的营业执照、医疗器械生产许可证，进口产品须具有生产商给予经销商的产品代理授权书（复印件加盖公章）。

注：

1.以上所有资格全部为招标文件的实质性要求，有一项不符合即为无效投标。

2.提供的复印件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该项内容将视为无效。

3.资格审查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。

4.本章中“磋商响应文件递交截止日前”是指以投标截止日为起始时间倒推每一项相应要求的时间。

# 第五章  磋商办法

- 1.磋商小组的组建

1.1 磋商小组由3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

- 2.竞争性磋商程序

资质审查、竞争性磋商、最后报价、综合评分、推荐成交供应商。（供应商有以下任何一项不满足，则视为无效磋商响应）

2.1 资质审查；

2.1.1 磋商小组对按照磋商文件要求的资质条件对投标文件进行审核，若有一项资质不满足磋商文件要求，视为无效投标。磋商小组在对响应文件进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

- 2.2 竞争性磋商

2.2.1 资质审查结束后，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

2.2.2 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.2.3 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。（注：由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书原件。）

- 2.3 最后报价

2.3.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

2.3.2  最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.3.43参加磋商的供应商应当对磋商的承诺和最后报价以书面形式确认，并由授权代表签字。

- 2.4 综合评分

2.4.1 磋商报价结束后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2.4.2 综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100%

2.4.3评分细则

1.本项目总分为100分，其中，客观分为磋商小组共同认定，独立打分，存在不同意见的，磋商小组成员应分别做出书面说明。主观分由评委独立打分。

2、磋商小组将按总得分由高到低排列成交候选供应商顺序（总得分相同时，依次按 “技术指标”得分高优先，投标报价低优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。

3、本次评分按以下项目和分值打分：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30分) | 以按照招标文件规定修正后的所有合格投标人的最低价为评分基准价。投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30×100% 备注：投标人不得低于成本或市场价恶意竞标，评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在投标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标响应。 |
| 2 | 商务部分（25分） | 1.投标人需提供近三年的同类项目的业绩，每提供一个得2分。（满分10分）（以中标通知书或合同复印件为准，中标通知书及合同复印件必须标明所中产品明细，不提供的不得分） |
|  |  | 2.生产厂家获得医疗器械质量管理体系认证证书；环境管理体系认证证书；职业健康安全管理体系认证证书；每提供一项得1分。（提供复印件加盖公章）（满分3分） |
|  |  | - 3.投标人提供所投产品生产厂家授权函原件得2分，否则不得分。 （满分2分） |
|  |  | - 4.所投产品承诺质保期每增加一年得1分，最多得3分，需提供原厂质保承诺函原件。（满分3分） |
|  |  | - 5.承诺维修期间超过48小时的，提供同类型备用设备供医院使用，得2分。（共计2分） |
|  |  | - 6.根据投标人提供的售后服务承诺进行打分，包括但不限于服务内容、服务方式、服务团队、故障响应时间等；售后服务方案具体详细，且完全满足项目需求得5分，售后服务方案较完善，基本满足项目需求得3分，售后服务方案有漏洞，无法满足项目需求得1分；不提供不得分。（满分5分） |
| 4. | 技术部分（45分） | 1.技术参数（满分30分）： 满足招标文件所有技术指标、参数要求的得30分。带“*”的为主要技术要求，有一项负偏离扣5分，扣完为止；一般技术要求出现负偏离，每项扣3分，扣完为止。 - 注：技术参数的响应须提供相关证明材料，包括但不限于产品注册检验报告或产品彩页或技术白皮书或产品说明书，复印件加盖公章，若未提供，则扣除跟负偏离同样的分数。投标人须提供技术支撑材料准确页码，未提供页码或提供页码不准确造成的后果由投标人自行承担。。 |
|  |  | 2.应标方案综合评价：根据应标方案内容完整性，所投产品选型，整体设计、功能、性能，配套的耗材和备品备件规格及齐全程度等进行评价，应标方案科学、合理、完整的得4分，应标方案基本科学、合理、完整的得2分；应标方案科学性差、合理性差、完整度差的得1分；不提供不得分。（满分4分） |
|  |  | 3.项目实施方案：投标人提供项目实施方案，对本项目的前期准备、交货与供货总体进度安排、验收交付等工作有清晰的描述和措施。实施方案完整、合理，实施计划清晰、可行性强得4分；实施方案基本完整、基本合理，实施计划基本清晰、可行性一般得2分；实施方案不完整、合理性差，实施计划不清晰、可行性差得1分；未提供不得分。（满分4分） |
|  |  | 4.培训方案：投标人提供针对本项目培训方案，方案完整详细，针对性强，优于招标文件要求的得3分；方案较完整详细， 针对性较强，基本满足招标文件要求的得2分；方案不完整，无针对性，不能满足招标文件要求的不得分，不提供不得分。（满分 3分） |
|  |  | 5.技术服务团队：投标人是否具有专业的技术人员（至少有一名生产厂家授权的工程师）负责设备的安装、调试及技术服务，且人员分工明确，专业岗位配套齐全。服务团队组织管理科学、人员配备合理的得4分；服务团队组织管理较科学、人员配备较合理的得2分；服务团队组织管理及团队配备内容一般，缺乏合理性或表述不清的得1分，不提供不得分。（满分4分） |

2.4.4磋商小组对确定为实质上响应的磋商响应文件进行审核，磋商响应文件中报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

1）磋商响应文件中磋商前一览表（报价表）内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以磋商前一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商前一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商响应无效。

2.4.5磋商小组将要求供应商按上述修改错误的方法调整投标报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修改后的报价，其磋商响应将被拒绝。

2.5 推荐成交候选人

磋商后价格、商务和技术得分合计总分；经现场磋商后提交最后报价，并依据供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按照综合评分结果排序。

磋商小组将按总得分由高到低排列成交候选供应商顺序（总得分相同时，依次按 “技术指标”得分高优先，报价低优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。同时向采购人出具评审报告。

3.解释权

3.1本评审办法解释权归采购人

# 第六章  磋商响应文件格式

注：本章提供的格式只是磋商响应文件的部分格式内容，其他未提供格式的附件，请自行拟写。

## 1.磋商响应函

致：甘肃省第二人民医院

根据贵方磋商编号为        的（项目名称）的磋商邀请，我方授权      （全名、职务）代表我方                    （供应商名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

1、我方自愿按照竞争性磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总磋商前报价为人民币               元（大写：                           ）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后于 按照采购人需求完成项目的所有相关工作，并交货采购人验收、使用。

3、本响应有效期为磋商响应截止时间起90个日历日。

4、我方为本项目提交的磋商响应文件正本  份，副本 份，“磋商一览表”   份。

5、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

7、与本次磋商有关的一切正式往来通信请寄：

地址：_________________ 邮编：__________________

电话：_________________ 传真：__________________

供应商名称：             （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

日      期：_____年____月____日

## 法定代表人身份证明

## 供应商名称：
注册号：
注册地址：
成立时间：年月日
经营期限：
经营范围：

## 主营：兼营：
姓名：性别：年龄：系（供应商名称）的法定代表人。

## 特此证明。

| 法定代表人身份证 复印件加盖公章（正面） | 法定代表人身份证 复印件加盖公章（背面） |
| --- | --- |

供应商（盖章）：
法定代表人（签字）：
日期：年 月 日

## 3.法人授权函（委托代理人参加磋商时提供）

致：甘肃省第二人民医院

本授权函声明：本人（法定代表人姓名）系（供应商全称）法人，现任命（被授权人姓名、职务）为我公司的授权代表人，参与磋商编号为           的“                               ”（项目名称）磋商活动，以供应商的名义签署磋商响应文件、进行合同谈判、签署合同和全权处理与之有关的一切事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或印章）：

被授权人（签字或印章）：

供应商名称：（加盖公章）

日期：

| 法定代表人身份证 复印件加盖公章（正面） | 法定代表人身份证 复印件加盖公章（背面） |
| --- | --- |
| 被授权人身份证 复印件加盖公章（正面） | 被授权人身份证 复印件加盖公章（背面） |

## 4.磋商响应文件应答表格式

（供应商根据磋商响应文件的内容将重要内容填写在此表中，方便专家查找）

| 投标文件的重要内容 | 是否有 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 投标函 |  |  |
| 开标一览表 |  |  |
| 法定代表人身份证明 |  |  |
| 法定代表人授权委托书 |  |  |
| 经销商有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一有效） |  |  |
| 经销商医疗器械经营许可证 |  |  |
| 财务状况报告 |  |  |
| 生产商有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一有效） |  |  |
| 生产商医疗器械生产许可证 |  |  |
| 医疗器械注册证 （一类产品医疗器械备案证） |  |  |
| 技术偏离表 |  |  |
| 商务偏离表 |  |  |
| 销售业绩证明 |  |  |
| # 虚假应标承担责任声明 |  |  |
| 售后服务 |  |  |
| 配置清单 |  |  |
| .... |  |  |
| .... |  |  |

供应商（签字、盖章）：

日期：

## 5.磋商信封封面格式

请按以下内容填写磋商信封抬头，并将黑框剪下，贴在磋商信封外面，除非特殊情况，否则不要更改信封格式：

磋商一览表 致： 甘肃省第二人民医院 项目名称： 磋商编号： 采购人： 供应商：（盖章） 详细地址： 日期： 该一览表于 年 月 日前不得开启

注：此磋商信封内封装磋商一览表，单独提交。

## 6.磋商响应文件封面模板

正（副）本

磋商响应文件

项目名称：

磋商编号：

采购人：

供应商名称（公章）：

详细地址：

日期：

此文件于  年  月  日时前不得启封

## 7.磋商前一览表

项目名称：                                                                            招标编号：

币    种：人民币

| 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 品牌 | 国别 | 注册证号 | 数量 | 单价(万元) | 总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

标单位名称（加盖单位公章）：                                                    日期：         年    月     日

授权委托代理人（签字）：

注：1.二次、三次报价为现场报价。此开标信应按“投标人须知”的规定密封标记密封单独提交。此表每一包一份，单独分开递交，除单独递交外，还应装订在投标文件中。

- 2.投标报价应包括货物总费用等所有不确定风险因素的全部费用的总和。

- 3.开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章和签字，否则为无效投标。

4.投标报价具有唯一性，不允许提供备选投标报价和方案，否则视为无效投标。

6.不接受备选投标方案和多个报价，本项目只允许供应商有一个投标方案，不接受任何有选择的方案和报价（包括有条件的折扣）。供应商未按要求，提供了选择方案和/或报价的，其投标将被视为无效投标。

## 报价明细表（此表格可根据项目实际情况变更格式及内容）

项目名称：                                                                            招标编号：

币    种：人民币

| 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 品牌 | 国别 | 注册证号 | 数量 | 单价(万元) | 总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、要求对所投货物不同规格的必须分项明细报价（必须标明阳光平台编码，未注明编码的按无效标处理）；

2、分项报价表必须将招标文件技术参数部分中规定的所有不同规格产品的单价逐一申报清楚（以招标文件中的单位为报价单位）；

3、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等；

4、必须严格按技术参数所提供的货物名称顺序填写，格式不够时可自行添加。

供应商名称（加盖公章）：

法人代表（签字）：

日    期：

## 配套耗材及维修配件备品备件清单（如有）

项目名称：                                                                                招标编号：

币    种：人民币

| 序号 | 阳光平台编码 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 制造厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表备品备件报价包含在投标总价中。

供应商名称（加盖公章）：

法人代表（签字）：

日    期：

- 专用工具清单（如有）

项目名称：                                                                          招标编号：

币    种：人民币

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 制造厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表专用工具清单报价包含在投标总价中。

供应商名称（加盖公章）：

法人代表（签字）：

日    期

## 11.供应商一般情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 12.技术偏离表

〔说明〕投标单位应按照招标文件要求，根据“技术参数要求”内容做出全面逐条响应。对响应有差异的，则说明差异的内容。

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 说明及对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标编号：

投标单位名称（加盖单位公章）：

法定代表人(签字)：

日    期：

说明：投标单位应按照招标文件要求，根据“技术参数要求”内容做出全面逐条响应。对响应有差异的，则说明差异的内容。

1.“偏离情况”系指“负偏离”或“无偏离”。

2.请按所投产品的实际技术参数，逐条对应招标文件“第三章”中的技术参数认真填写该表。

3.投标单位不能简单复制招标文件的技术参数条款作为投标技术参数的应答，应按投标产品填写真实技术参数值。若投标单位仅是简单复制招标文件的技术参数作为投标参数的应答，不能有效说明其性能、技术参数、质量或无法保证质量以及导致评审专家理解上的误差，由此引起的后果由投标单位自负。

4.“说明”系指投标投标单位提供的证明材料类型、证明材料与技术参数相对应的页码及条款号。如：检测报告第 x 页第 x 项。不按要求填写“证明材料说明”、 提供虚假材料或页码与证明材料说明不对应造成的不利因素，投标单位自行承担由此造成的一切后果。

5.技术支撑材料是指招标文件要求提供的技术支撑材料等，未提供页码或提供页码不准确的视为无技术支撑材料。

6.不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

## 13.商务偏离表

〔说明〕投标单位应根据其提供的产品，对照招标文件除“技术参数”外的商务要求，逐条响应，有差异的，则在差异表中写明实际响应的具体内容。

投标单位名称：                                      招标编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 实际响应的具体页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 |  |  |
| 2 | 法人授权函 |  |  |
| 3 | 公司类似项目业绩一览表 |  |  |
| 4 | 虚假应标承担责任声明 |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |
| 6 | 交货期 |  |  |

投标单位名称（加盖单位公章）：

法定代表人(签字)：

日    期：

## 14.供应商的相关资料和业绩证明材料

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 （类似项目） | 合同金额（万元） | 已结算金额（万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

日期：

说明：1.投标单位以上业绩需提供中标（成交）通知书或合同复印件等有关书面证明材料。

2.新成立的公司如无业绩证明材料需提供声明（格式自拟）。

## 15.无违法记录声明

甘肃省第二人民医院：

本供应商现参与项目（磋商编号：       项目名称：         ）的采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中更没有重大违法记录。
    如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

## 特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：

## 16.非联合体投标承诺函

致：甘肃省第二人民医院

我公司作为参加本次               项目(招标编号：        )的投标单位，根据招标文件要求，现郑重声明如下：

我公司参加本次招标项目非联合体投标。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

特此承诺

投标单位名称：（加盖单位公章）

法定代表人或被授权代表（签字或印章）：

日期：  年  月   日

## 17.同意招标文件条款声明

致：甘肃省第二人民医院

为响应你方组织的（项目名称）的招标采购，招标编号为：      ,我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改或更改（正）文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标单位的内容，我方同意招标文件的相关条款并承诺参与投标后不再对招标文件的任何条款提出质疑或异议。

特此声明！

投标单位名称：（加盖单位公章）

法定代表人或被授权代表（签字或印章）：

# 日期：  年  月   日

# 18.虚假应标承担责任声明

致: 甘肃省第二人民医院

我公司承诺所提供的投标文件（包括一切技术服务资料、技术服务承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评标、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司产品与投标响应（文件）不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

# 特此声明！

投标单位名称：（加盖单位公章）

法定代表人或被授权代表（签字或印章）：

日期：  年  月   日

19、按期交货承诺书

甘肃省第二人民医院：

如果我方中标，合同签订后，我方将严格按照合同要求的时间内，将所需货物运达需方指定地点，并且承诺将按照合同中要求的交货期，按时交货和提供服务。

如我方逾期交货,自愿向招标采购单位支付每日1000元（人民币）的违约金。

特此承诺！

投标单位名称（加盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

年    月   日

- 20、售后服务承诺

投标单位应详细说明售后服务保证内容，出现故障响应时间及售后服务人员情况，并填写下表：

投标单位（电话、地址、联系人）

售后服务承诺的主要内容：

投标单位名称（加盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：   年   月   日

# 21.供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

致：甘肃省第二人民医院

我公司仔细阅读了贵方关于         项目（磋商编号：       ）的磋商公告及文件，在完全理解本项目采购的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的磋商活动。并承诺，我公司具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。如我方成交，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：

# 22.同意竞争性磋商文件条款声明

致：甘肃省第二人民医院

为响应你方组织的（项目名称）的磋商项目，磋商编号为：      ，我方在参与磋商前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括修改或更改（正）文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款并承诺参与磋商后不再对磋商文件的任何条款提出质疑或异议。

特此声明！

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权代表（签字或印章）：

日期：  年  月   日

23、供应商承诺书

致 ： 甘肃省第二人民医院

我公司认真阅读了                                    项目招标文件的内容后，决定参加该项目的投标，现承诺如下：

1、自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》及《政府采购法》等相关法律法规和规章制度。

2、严格遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

3、所提供的一切材料真实、有效、合法。

4、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标。

5、不搞围标、串标，不排挤、损害其他投标单位利益。

6、不与采购人串通投标，损害国家利益、社会公共利益和其他人的合法利益。

7、不向采购人或评标委员会成员行贿以谋取中标。

8、保证中标后严格履行合同，绝不分包、转包他人。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格（中标资格），记入信用档案、没收保证金等相关处理，愿意承担相关法律责任。

投标单位名称（加盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

年    月   日

## 合同条款及合同格式(中标后双方协商拟定）

## 合同条款前附表

本表关于招标货物和服务的具体要求是对本合同通用条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本条款为准。

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 甲方名称： 甲方地址： |
| 2 | 乙方名称： 乙方地址： |
| 3 | 交货期限：自合同签订生效后1个月内 交货地点：甲方指定地点 质保期：整机原厂质保3年 |
| 4 | 付款方式： 乙方向甲方缴纳原合同金额的100%作为履约担保金，并签署合同标的物质量保证及严格履约承诺函后，乙方开具全额增值税发票，甲方凭票支付100%合同价款，待乙方完成供货并正式验收合格后，甲方无息退还80%的履约担保金，剩余20%转为质量保证金。原合同约定的质量保证责任要求及质保期期限不变。质保期进行到一半时，如无质量问题，甲方无息退还乙方中标金额10%的质量保证金；质保期结束后，如无质量问题，甲方无息退还乙方剩余的中标金额10%的质量保证金。 |

合同（样本）

甘肃省第二人民医院**********采购项目合同

项目名称：甘肃省第二人民医院************采购项目

合同编号：*********

甲方（采购方）：甘肃省第二人民医院

乙方（中标人）：***************

甘肃省第二人民医院*******采购项目合同

甲方（采购方）：甘肃省第二人民医院

乙方（中标方）：*************

签约地点：兰州市城关区

合同组成：本合同由合同协议书、通用条款、专用条款及附件组成。

- 合同协议书

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政

府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律、法规、规章、规范

性文件的规定，甲乙双方经友好协商，根据平等、互利的原则签订本合同，并达成以下协

议：

1.根据甲方需求乙方提供具有优良质量的产品及安装等服务给甲方，供货明细及合同总

金额 详情如下：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格品牌 | 生产厂家 | 国别 | 数量 | 单位 | 投标价总价（CNY/元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ******* | ******* | ******* | ****** | **** | ****** | ******* |  |
| 2 | ******* | ******* | ***** | ****** | **** | ****** | ******* |  |
| 合计 | 合同总额（大、小写）：大写：******* 小写：*******元 |  |  |  |  |  |  |  |

1.1 合同总额包括货物清单所有产品的运输费用、运输保险费、外包装清理费、装卸费、安装费、调试费、技术指导费、技术培训费、质保金、服务费、各项税费及合同实施过程中的不可预见费用等。

1.2 乙方所供货物的质量必须同时符合国家强制标准、符合招投标文件的规定。

1.3 乙方所供的全部货物必须为原厂、全新、质量合格的产品；主机、配件、备件、附件、耗材及其零部件不能有以次充好、翻新、返修、质量不合格的产品。乙方对所供货物的质量负全责。

1.4 乙方负责所供货物的运输、装卸、验收前的保管、安装、调试、质保服务（包括但不限于维保修、故障排除、更换零部件、重新供货、退货等）、对甲方人员的培训。

2. 质保期及售后服务要求

2.1 本合同整体设备的质量保证期为自甲方验收合格之日起*年（**个月），乙方承诺，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退，不收取任何费用。

2.2 在质保期内有任何质量问题，乙方在接报后必须无条件予以退换。

2.3 乙方在接到甲方故障通知后，须在    小时内响应、    小时赶赴现场进行维修。

2.4 设备安装现场乙方须对使用人员进行培训，培训人数不限。质保期内乙方履行质保责任不得收费。

2.5 质量责任不因本合同的有效期届满、质保期届满而终止、免除。

3.其他服务约定：

3.1 乙方在合同签订生效日起30日历天内完成交货并安装调试；

3.2 交货地点：甲方指定处。

3.3乙方按照合同规定将货物送达甲方指定地点后，由甲乙双方现场核查、清点，符合合同约定的进场要求，否则甲方有权拒绝，并要求乙方重新供货；货物在运输途中、装卸过程中、安装调试及试运行过程中发生毁损、灭失的风险由乙方承担；货物经现场核查、清点合格后方可进行装卸、安装、调试、试运行等，安装调试及试运行期间货物由乙方保管并承担费用，甲方提供场地；试运行期至少为 15 天，经试运行合格后双方共同对货物进行最终验收，验收合格后所有权及风险转移至甲方，验收不合格的乙方负责更换并承担费用，直至验收合格。

4.乙方保证按照合同及招标文件、投标文件、采购相关文件的规定向甲方提供全部的货物、验收、服务、维修等，并在质量保证期内承担货物质量保证责任。乙方履行合同义务后，甲方按照本合同规定向乙方支付款项。

二、合同通用条款

1. 定义

1.1 本合同下列术语应解释为：

1)“合同”系指采购方（以下简称甲方）及中标方（以下简称乙方）双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方得价款。

3）“货物”指乙方按合同要求，向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、手册及有关技术资料和材料。

4）“服务”指合同规定乙方需承担的运输、保险、安装、试验、调试、技术协助、校准、培训、质量保证以及其他类似的义务。

5）“合同条款”系指本合同条款。

6）“甲方”系指在合同专用条款中指明的购买货物和服务的单位。

7）“乙方”系指在合同专用条款中指明的提供合同项下货物和服务的公司或其他实体。

8）“天”指日历天数。

2. 原产地

原产地系指货物的开采、生产地，或提供服务的来源地。

3. 标准

3.1 本合同下交付的货物符合“技术参数和图纸要求”要求所述的标准，如果没有提及使用标准，则应符合相关的全部国家强制性标准、规范、指南、技术要求所规定的标准；没有国家强制性标准的，适用相关的行业标准、规范、指南、技术要求；没有行业标准的，参照适用国际标准，有多个国际标准的，使用最高的国际标准（由乙方提供）。如果没有提及使用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

3.2 计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

4. 包装要求

4.1 乙方所供货，标准原厂出厂包装必须完好、无破损、无污染、无拆封。

4.2 乙方所提供的全部货物须另行采用相应标准的保护措施进行包装。这类包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担由于其包装不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的责任。

4.3 每件包装箱内应附有一份详细装箱单和质量证书。

4.4 包装物不计价、不回收，包装费用由乙方承担。因未按照本合同的约定进行包装的，甲方有权拒绝接受货物，造成货物毁损、灭失、质量瑕疵、质量缺陷、性能减低、外观受损等的，由乙方承担损失。

4.5 货物的包装物必须为原厂的出厂包装，乙方不得拆除、开封，运输途中及装卸过程中乙方为保证货物不受损可以在原包装上继续进行包装，试运行验收合格移交后，乙方须处理包装垃圾保证清洁出场。

5. 包装标记

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字样标明以下各项：

(1) 项目名称：

(2) 合同号：

(3) 收货人：

(4) 到站：

(5) 货物的名称、包号、箱号：

(6) 毛重/净重（公斤）：

(7) 尺寸（长×宽×高，以厘米计）：

(8) 发货单位：

凡重达两吨或两吨以上的包装，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”“勿倒置”“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。

5.2 标识设备配置信息卡片。

6. 装运条件

6.1 乙方应在合同规定的交货期合理时间内以传真或邮件通知甲方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥待运日期。同时，乙方应以书面形式给甲方详细交货清单一式三份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

6.2 乙方负责安排到站前内陆运输。

6.3 货物到达现场后，由乙方负责清点、检验合格并安装调试办理相关手续后得到日期应视为是货物的交货期。

6.4 乙方装运的货物不准超过合同规定的数量或重量，否则，一切后果均由乙方承担。

7. 装运通知

乙方应在货物装货后发运前 24 小时内以传真或邮件通知甲方合同号、货物名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，乙方应将其重量或尺寸书面通知甲方。若货物中有易燃品或危险品，乙方也须将详细情况书面通知甲方。

8．知识产权

乙方所供的货物，不得有任何侵犯第三方知识产权的情形；乙方应保证，甲方使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉、索赔、追偿等情形；因第三方以知识产权侵权为由起诉甲方的，乙方负责解决；第三方因知识产权侵权起诉甲方，甲方承担责任，造成甲方经济损失的，甲方有权按照三倍的标准向乙方追偿。同时乙方应承担甲方因处理纠纷所产生的诉讼费、仲裁费、保全费及保全保险费、律师费、差旅费、鉴定费等一切费用。

9．质量保证金

总货款的10%作为质量保证金，验收完成后，待货物正常使用 3 年质量保证期内（36个月）没有任何质量问题时由甲方一次性无息支付，乙方违反质量保证责任的，质量保证金按照有关规定扣除；质量保证期内质量保证金不足总货款 10%时，乙方应当无条件及时补足。

10．检验和验收

10.1 甲方根据需要将派人参加中间监制和出厂验收或派代表参加交货地点清点、核查。

10.2在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验。乙方交货时必须一并提供制造商出厂的验收单、出厂标牌、合格证、保修卡等资料，否则甲方有权拒绝收货和付款。

10.3 安装完成并试运行期结束后，各方进行最终验收，验收不合格的，乙方采取维修、更换零部件、重新供货等方式，直至验收合格；经三次最终验收不合格的，甲方有权退货，并解除合同，由此给甲方造成的损失及费用全部由乙方承担赔偿责任。

10.4 如果在项目实施过程中直至质量保证期内，经过商检局或市场管理监督部门检验，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权根据第 14 条规定立即向乙方提出索赔。

10.5 最终验收合格，乙方仍应承担质量责任；最终验收合格不是乙方质量免责的事由。

11．运输和保险

11.1 乙方负责办理将货物运抵甲方规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

11.2 乙方所供货物在运输途中毁损、灭失的风险，由乙方承担；乙方应对所供货物投保运输相关的保险，乙方自行承担保险相关费用。

11.3 乙方应将货物交付有履约能力的承运人承运。

12．服务

12.1 在乙方的设备到达现场后，由乙方负责清点、保管，费用由乙方承担。甲方可提供存放地点。

12.2 根据项目的进度情况，乙方应及时派技术人员到现场负责安装、培训及调试等工作。

13．保证

13.1 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过、按照国家标准生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求，不存在以次充好、以假充真的情形，不存在翻新、返修的情形，任何主、次零部件及配件、随机耗材不存在回收利用的情形。乙方应保证其设备在正确安装、正常运转和保养条件下，在其使用期内应具有高于正常开机率的性能。在质量保证期内、外乙方均应对由于设计、工艺或材料的任何瑕疵、缺陷而发生的任何质量问题或故障负责，其费用由乙方承担。

13.2 根据有关部门的检验结果，在项目实施过程中直至质量保证期内，如果设备的数量、质量、规格、型号、参数、性能、功能与合同不符，或证实设备是有瑕疵、缺陷的，包括潜在的缺陷或使用了不符合要求的材料、零部件、配件等，甲方均有权按本合同相关保证和索赔条款的约定、以书面形式或其他形式向乙方提出各项索赔。

13.3 乙方在收到通知后三天内应免费维修或更换有瑕疵、缺陷的货物或部件，十五天内支付索赔款项；对索赔有异议的，应在收到通知后的三天内提出，否则视为无异议。甲方向乙方本合同约定任一通讯地址或方式发出通知，均视为正当、合法、合理地履行了通知义务；发出通知后超过三天，乙方未作任何响应的，视为乙方收到通知并全部同意和接受甲方通知的内容。

13.4 如果乙方在收到通知后三天内没有维修、弥补瑕疵或缺陷，甲方可采取必要的补救措施，包括聘请第三方，但其风险和费用将由乙方承担。甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

14. 索赔

14．1 甲方有权根据本地市场监督部门或有关部门出具的质检证书向供货方提出索赔、追偿，如责任由保险公司、承运人或其他第三方承担的，乙方应提供保险公司、承运人、第三方的一切信息，乙方不提供的，甲方有权向乙方索赔、追偿。

14．2 在合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的追偿、索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决追偿、解决索赔事宜。

1）乙方同意甲方拒收货物并退货，并将甲方已支付的货款原路退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收货物产生的其他必要费用。

2）用符合规定要求的货物整体或者部分更换有瑕疵、缺陷的部分，乙方应承担—切风险并负担甲方所遭受的全部直接损失及费用。

14.3 如果在甲方发出索赔通知后3天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在采购方提出索赔通知后 3 天内或甲方同意的延长时间内，按照本合同第14.2条规定的任何—种方式解决索赔事宜，甲方将从供货方质量保证金中扣回索赔金额，保证金数额不足的，乙方应补足，导致甲方通过诉讼方式实现权利的，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。乙方应承担甲方因处理本协议项下纠纷所产生的诉讼费、仲裁费、保全费及保全保险费、律师费、差旅费、鉴定费等一切费用。

14.4 因乙方故意或重大过失造成甲方财产损失或因乙方原因造成人员伤亡事件时，由此产生的责任全部有乙方承担并赔偿甲方全部损失。

15．付款

本合同项下的付款方法和条件在“合同专用条款”中有规定。

16．交货

乙方在按照本合同约定向甲方提交货物和履行服务。

17．变更指令

17.1 甲方可以在任何时候书面向乙方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

1）运输或包装的方法；

2）交货地点；

3）乙方提供的服务。

17.2 如果上述变更使乙方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。

18．合同修改

本合同签订后，任何一方不应对合同条款单方进行任何变更或修改，除非甲乙双方同意并签订书面的合同修改协议。

19．使用合同文件和资料

19.1 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必需的范围。

19.2 没有甲方事先书面同意，除了履行本合同外，乙方不应使用与本合同有关的任何文件和资料。

19.3 除与本合同有关的任何文件、资料均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些文件及全部复制件返还甲方，不能返还的应予以销毁，不得留存。

20．乙方履约延误

20.1 乙方应按照招标文件中规定的时间交货和提供服务。

20.2 在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由甲乙双方认可。

21．误期赔偿费

乙方迟延交付货物或者提供服务的，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费（违约金）按合同总价款每天5‰计收，迟延超过30日历天内的，甲方有权解除合同。

22．违约终止合同

22.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

1）如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方根据合同条款的规定同意延长的期限内提供全部或部分货物；

2）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

3）如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

a)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响甲方在采购过程或合同实施过程中的行为。

b)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害甲方利益的行为。

22.2 如果甲方根据上述第 21.1 条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

23．不可抗力

23.1 签约甲乙双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等，甲乙双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

23.2 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

24．因破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

25．争议的解决

25.1 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决。如果协商开始后十五天还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

25.2 甲方因基于本合同维权产生的诉讼费、保全费及保全担保费、律师费、差旅费、鉴定费等一切费用，均应由乙方负担。

25.3 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

26．合同语言

本合同语言为中文。甲乙双方交换的与合同有关的信函均用中文书写。

27．适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

28．通知与送达

甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知或附件或往来材料等，以及因履行本合同产生诉讼后法院邮寄法律文件的有效送达地址，都必须按照本合同签署页中约定的通讯地址、电子邮箱，以书面信函形式或双方确认的传真或类似法院邮寄送达的通讯方式进行。采用信函形式的应使用EMS、挂号信或者具有良好信誉的快递送达。如使用传真、电子邮箱或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或快递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳或快递日期为准。双方更新联系人或经办人应及时书面通知，否则因此致使本合同相关文件无法正确送达，未通知方承担相应责任，通知方按本合同签署页中约定的地址送达仍视为产生正常送达的法律效果。

29．税款

按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。

30．合同文本及组成部分

招标文件、投标文件、招标答疑以及合同的其他条款共同构成合同的有效组成部分，具体包括但不限于以下文件：

1.1 合同文本

1.2 投标明细表

1.3 技术响应表

1.4 开标一览表

1.5 中标通知书

1.6 按期交货承诺书、售后服务承诺、培训方案、质量保证期等

1.7 招标文件及澄清文件

1.8 投标文件及乙方在招投标阶段作出的其他承诺、说明、声明、保证。

1.9 按期交货承诺书

上述文件按照时间在后优先的原则解释和适用，但涉及质量和服务的内容时，按照最有利于保证质量、最有利于保证服务提供的原则解释和适用。

合同及协议性文件经双方签字盖章后生效，乙方单方作出的承诺、说明、声明、申明、保证等乙方一经作出即生效（作出的方式包括乙方盖章、乙方法定代表人或授权代表签字、乙方签字并盖章、电子邮件、口头等），须经招标单位签字、盖章后生效的文件，经招标单位签字、盖章后生效。

30.1 本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章后生效。

30.2 如需修改合同内容，甲乙双方应签署书面修改或补充协议，该修改或补充协议作为本合同不可分割的组成部分。

30.3 本合同具有法律效力，受国家法律保护。

30.4 因乙方不具备签订、履行本合同的能力、资质、资格等的，造成本合同无效、撤销、解除的，乙方承担全部过错责任。

30.5 本合同一式五份，采购方三份，中标方两份。

三、合同专用条款

本表关于招标货物的具体要求是对本合同条款的具体补充和修改，如有矛盾， 应以

本条款为准。

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 甲方（采购方）名称：甘肃省第二人民医院 甲方（采购方）地址：兰州市城关区和政西街 1 号 |
| 2 | 乙方（中标人）名称：************* 乙方（中标人）地址：************* |
| 3 | 合同签订后，乙方向甲方缴纳中标金额的10%作为质量保证金，供货验收合格后，乙方开具全额发票，甲方支付100%全额货款，质保期结束后，如无质量问题，甲方无息退还乙方剩余的10%质保金。（此为特殊情形下的约定建议，通用合同不能这样约定，建议据实修改，切实保障医院合法权益）。质量保证期内乙方违反质量保证责任，迟延、拖延履行质量保证责任的甲方有权扣除乙方的质量保证金，质量保证期相应顺延；乙方拒绝履行质量保证责任的，甲方可以聘请第三方进行维保，产生的维保费甲方有权向乙方主张，并有权扣除的全部质保金。质量保证期内质量保证金不足总货款 10%时，乙方应当无条件及时补足。 |
| 4 | 中标金额（大写）：*****************小写：********* |
| 5 | 质量保证期：整机（含配套附件、附属设备等）质保 3 年，在质保期内进行售后服务不得收取任何费用，验收合格后质保期内每年（按365天计算）设备正常开机率≥95%，若达不到，不足的开机天数按照1：3相应延长质保期。 |
| 6 | 如设备的主要技术性能指标达不到招投标文件中规定的指标要求，采购人有权 不再向乙方支付剩余合同价款，还将保留继续向中标人进一步索赔有关直接和 间接经济损失的权利，并承担甲方因处理本协议项下纠纷所产生的诉讼费、仲 裁费、保全费及保全担保费、律师费、差旅费、鉴定费等一切费用。甲方有权 向政府招投标、政府采购、行业主张机构申报、报告，将中标人列 入有关不良行为记录名单，并永久性不得参加甲方通过任何形式进行的采购。 |
| 7 | 质量验收标准：质量要求须达到国家强制标准的合格等级以上，并符合甲方招 标文件技术参数及甲方其他质量要求；如果没有提及使用标准或者无国家强制 标准的，按照行业标准执行；无行业标准的参照国际标准，国际标准文件由乙 方提供，并承担相关费用。 |
| 8 | 交货期：中标后10日历天内. |
| 9 | 交货地点：采购方指定地点。 |
| 10 | 违约责任：乙方迟延交付货物的，按照合同金额每日 5‰的标准承担迟延交货违约 金，超过30日历天内的，甲方有权解除合同。乙方交付货物质量、提供服务不符合约定，致使甲方有权拒收或退回乙方提供的全部或部分货物并解除合同，乙方应承担拒收或退回货物价款30%的违约金；甲方也可选择通知乙方负责包退、包换，退、换后的货物仍不符合合同要求时，甲方可按前述规定行使权利。乙方所供货物、提供的服务存在质量缺陷的，乙方承担合同金额30%的违约金，如造成损害后果的并承担赔偿全部经济损失，如损失无法计算的按照三倍合同金额计算。质量保证期内，乙方违反质量保证责任，按照质量保证期、质量保证金的相关条款执行。其他违约情形按照《中华人民共和国民法典》及有关司法解释的规定执行。因乙方故意或重大过失造成甲方财产损失或因乙方原因造成人员伤亡事件时，由此产生的责任全部有乙方承担并赔偿甲方全部损失。 |

（以下无正文）

（本页无正文，为甘肃省第二人民医院与 *********************          之间*************《采购合同》之签署页）

| 甲方（公章）：甘肃省第二人民医院 地址：兰州市城关区和政西街1号 电话：0931-4923487 邮编： | 乙方（公章）： 地址： 电话： 邮编： 电子邮箱： |
| --- | --- |
| 甲方法定代表人： 签字日期： 年 月 日 | 乙方法定代表人： 签字日期： 年 月 日 |
| 委托授权人： 签字日期： 年 月 日 | 委托授权人： 签字日期： 年 月 日 |
| 招标采购科及医学装备科： 签字日期： 年 月 日 | 经办人： 签字日期： 年 月 日 |
| 开户行：中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行 账号：62001370001051501707 | 开户行： 账号： |

备注：签署合同者需亲笔签署合同，不可机打。