心电图机技术要求

一、技术要求

1.1整体要求

适用于记录和分析心脏电活动，帮助医生诊断各种心脏疾病，心律失常、心肌缺血、心肌梗死等，了解患者的心脏功能状况。

1.2配置要求

主机                       1台

心电导联线                 1条

可充电电池                 1块

记录纸                     10本

电源线                     1条

推车                       1个

1.3 具体功能及参数要求

1）、设备须具备心电信号采集与热敏打印功能。

2）、同屏显示，同步采集，同步热敏记录12导心电波形。

3）、显示屏≥9.5英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作。

4）、具有一体化标准物理全键盘设计，支持拼音、五笔等输入法，方便信息输入。

5 ）、患者信息录入：支持手动输入，条码枪、磁卡读卡器读取，WORKLIST快速下载排队预约的患者信息3种方式。

6）、支持有线和无线联网。

7）、支持PDF、PNG、HL7、XML、DICOM数据格式。

8）、支持FTP、HTTP、SAMBA传输协议。

9）、AD转换：24bit。

★10）、采样率：≥30000Hz每通道。

11）、频率响应：0.01Hz ~ 310Hz。

12）、 内部噪声：≤15µVp-p。

13）、 时间常数：≥3.2 s。

14）、耐极化电压：±910mV。

15）、 输入电流：≤0.01μA。

16）、  ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集。

17）、 导联选择：手动自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera导联体系，同时具备导联标识自定义功能。

18）、 采集时间设置：波形实时采集和冻结时长均可达60s，同时可进行两页、三页、四页紧凑版热敏打印格式。

19）、 支持实时采样、预采样、触发采样模式，支持节律分析。

20）、可同屏显示12导同步心电波形，同时支持3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1等多种显示布局。

21）、 屏幕显示信息：心电波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等。

22）、 自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警。

23）、支持起搏检测功能。

24）、热敏打印布局：3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1。

25）、 热敏记录纸：折叠纸。

26）、 具备内置存储器，本机可存储病历≥1000例，存储满后机器可循环存储。

27）、 支持U盘、SD卡的扩容存储，可以直接导出PDF、PNG、HL7、DICOM等格式的报告。

28）、支持波形冻结与波形浏览功能。

29）、 具有病历管理功能，可对存储的病历进行查询、浏览、修改、导出、传输、打印，方便医生调阅病人信息，并且支持病例重新编辑，具备病例模板与自定义病例模板的添加功能，方便医生在屏诊断时快速输入诊断结论。

30）、交直流两用且自动转换，内置锂电池充满电后可连续工作4小时以上。

二、商务及售后要求

交货期：签订合同后30天内。

售后服务承诺

1、质保期：整机（含配套附件、附属设备等）原厂质保3年，质保期自正式验收合格之日起计算，提供原厂质保承诺文件，在质保期内进行售后服务不得收取任何费用。

2、验收合格后质保期内每年（按365天计算）设备开机率≥95%，若达不到，不足的开机天数按照1：3相应延长质保期。所供设备生产日期为近半年内生产产品。

3、配备专职售后服务工程师，如实提供售后工程师名单、联系方式等证明材料。接到院方报修 2小时内响应，24小时内抵达现场维修。

4、 质保期内厂家专业售后工程师需每6个月进行一次巡检保养，并向院方留存相应记录。

5、 配件供应：国内有配件仓库，保证十年内配件供应。

6、 提供设备配套的耗材（若有单一来源耗材请列出名称）、维修配件的明细清单及相应报价。

7、 负责免费培训相关医务人员和 2名院内维修工程师，培训方式：厂家专业人员现场培训，培训次数：≥2次。培训标准：相应人员能够熟练掌握设备正确操作、日常维护、维修，可顺利开展诊断治疗等相关工作。

8、 中标方需提供操作手册、维修手册、软件备份、说明书等相关中文技术资料各两套。

9、 软件系统终身免费升级更新，并提供每次进行升级更新的书面相关证明文件及记录。

10、所有接口免费开放，如需接入医院HIS、LIS、PACS、链接第三方设备等系统，由投标方负责连接并承担相应费用。

11、由供货方负责请有资质的第三方检测机构对设备进行计量检定，并出具国家认可的计量检定合格报告和检定合格标识。