单道可调量程移液器

用途: 用于微量或少量液体的手动移液。

1 工作条件：常规实验室，室温条件

2 主要技术指标

2.1人体工程学设计:操作用力小，使用更加轻松;

2.2高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀

2.3可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全

2.4数字体积显示，位置合理，便于移液时观察

2.5伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性

*2.6密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛

2.7卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损

*2.8 不准确度和不精确度

2.9单道可调移液器量程至少涵盖：

0.5-10 ul最大量程的不准确度≤+1.4%，不精确度≤0.5 %;

2-20ul最大量程的不准确度≤+1.4%，不精确度≤0.3 %;

10-100ul最大量程的不准确度≤+0.8%，不精确度≤0.2 %;

20-200ml最大量程的不准确度≤+0.7%，不精确度≤0.2 %;

100-1000m1最大量程的不准确度≤+0.6%，不精确度≤0.2%。