健康管理中心各设备校准参数要求

- 设备名称、型号规格：

全自动身高体重测量仪（DST-600）

电子身高测量仪（SG-1000SC）

肺功能检测仪推车模块（S-980AIII）

血压脉搏检测装置（ABP-1000S）

裂隙灯显微镜（SLM-2ER）

二、服务内容：

1. 资质要求：确保校准服务商具备CNAS或CMA认定的国家法定计量检测机构，并且其检测范围涵盖需校准的设备类型。

2. 追溯性：验证及校准所使用的设备必须有法定计量机构出具的校准证书。

3. 状态：校准时，设备应处于正常、清洁的工作状态。

4. 环境条件：校准应在设备要求或实验室控制的稳定环境（温度、湿度）下进行。

三、各设备验证项目应包括

（一）全自动身高体重测量仪

1.检测项目

1.1质量

1.2 长度

1.3 体重参数

最大秤量：（max）=200kg

最小秤量：（min）=2kg

最大允许误差：（mpe）=±0.1kg

检定分度值（e）=实际分度值（d）=0.1kg

1.4 身高参数：

测量范围：70cm-200cm

分辨率：0.1cm

最大允许误差：±0.5cm

（二）电子身高测量仪

1.检测项目

1.1质量

1.2 长度

1.3 体重参数

最大秤量：（max）=200kg

最小秤量：（min）=2kg

最大允许误差：（mpe）=±0.1kg

检定分度值（e）=实际分度值（d）=0.1kg

1.4 身高参数：

测量范围：70cm-200cm

分辨率：0.1cm

最大允许误差：±0.5cm

（三）肺功能检测仪推车模块

1.肺活量

2.呼气峰值流量

（四）血压脉搏检测装置

1.脉搏

2.血氧饱和度

3.压力测量范围：0 kpa -40kpa（0 mmHg -300mmHg）

4.压力测量精度：±0.4kpa（±3 mmHg）

5.适用臂围：16cm-43cm

（五）裂隙灯显微镜

视角放大率

- 验证方案和验证报告

验证方应当在验证实施过程中建立并形成验证控制文件，包括验证方案、标准、报告、评价、偏差处理和预防措施等。

验证完成后应当出具验证报告，包括验证实施人员、验证过程中采集数据汇总，结果分析及结果总体评价，报告应由质量负责人审核批准。

- 验证时间： 接到计量通知后三个工作日完成检测项目，验证数据采集，七个工作日完成验证报告的编写，出具书面验证报告。