输血科医用离心机校准参数要求

- 设备名称、型号规格：

- 医用离心机 （ TD4X）；

二、服务内容：

1. 资质要求：确保校准服务商具备CNAS或CMA认定的国家法定计量检测机构，并且其检测范围涵盖需校准的设备类型。

2. 追溯性：验证及校准所使用的设备必须有法定计量机构出具的校准证书。

3. 状态：校准时，设备应处于正常、清洁的工作状态。

4. 环境条件：校准应在设备要求或实验室控制的稳定环境（温度、湿度）下进行。

三、设备验证项目应包括

1. 核心校准参数：

1.1转速偏差：在设备的实际转速与设定转速的偏差。允差：±2.5%。

1.2计时偏差：运行设定时间与实际时间的偏差。允差：±1%或±10秒。

- 验证方案和验证报告

- 验证方应当在验证实施过程中建立并形成验证控制文件，包括验证方案、标准、报告、评价、偏差处理和预防措施等。

- 验证完成后应当出具验证报告，包括验证实施人员、验证过程中采集数据汇总，结果分析及结果总体评价，报告应由质量负责人审核批准。