全自动洗胃机项目采购需求

- 技术要求

1.1整体要求

医用全自动洗胃机适用于医院急诊科各类食物中毒、药物中毒患者的紧急洗胃救治工作，可满足成人、儿童不同人群洗胃需求，可合规用于临床急救场景。

1.2配置要求

全自动洗胃机主机                          1台

医用级洗胃管路全套（成人、儿童通用）      2套

净液桶                                    2个

污液桶                                    2个

车  架                                    1台

设备电源线、连接线全套                    1套

1.3具体功能及参数要求

1. 工作模式：全自动洗胃（自动冲/吸循环）、手动洗胃；一键启停。

2. 驱动方式：电磁泵，无油、低噪音。

3. 洗胃周期：＜40秒/周期。

4. 单次冲液量：≤350 mL/次；单次吸液量：300–450 mL/次

5. 流量：≥2.0 L/min

6. 压工作压力：0–50 kPa；压力波动：≤±5 kPa；具备高低压双重保护功能，异常自动停机泄压，防胃穿孔/出血/误吸。

7. 配置3.5寸显示屏，可显示洗胃次数、累计进/出液量、工作状态、故障代码等信息。

8. 具备自动反冲防堵功能。

9. 储液桶：净液桶、污液桶≥10 L，分离式，透明、带刻度。

10. 管路材质：医用级硅胶，无毒、无菌、耐高温、可重复高压消毒。

11. 具备报警功能，管路堵塞、缺水、满桶、压力异常、故障等情况发生时进行声光报警，自动停机保护。

12. 噪声：≤60 dB(A)，不影响急诊环境。

13. 电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz

14. 机身设计：台式便携，全塑外壳，防水防尘。

- 商务及售后要求

- 1.1交货（实施）期及地点

- 合同签订后30天内完成供货。

1.2售后服务

- 质保期：整机（含配套附件、附属设备等）质保3年，质保期自正式验收合格之日起计算，提供质保承诺文件，在质保期内进行售后服务不得收取任何费用。

- 验收合格后质保期内每年（按365天计算）设备开机率≥95%，若达不到，不足的开机天数按照1：3相应延长质保期。

3、配备专职售后服务工程师。接到院方报修2小时内响应，24小时内抵达现场维修。

7、负责免费培训2名医务人员和2名院内维修工程师。

8、培训方式：厂家专业人员现场培训，培训次数：1次。

9、培训标准：相应人员能够熟练掌握设备正确操作、日常维护、维修，可顺利开展诊断治疗等相关工作。

10、中标方需提供操作手册、维修手册、软件备份、说明书等相关中文技术资料。